## Slide 1: 基于μRWELL的高计数率 低物质量探测器研究
USTC
核探测与核电子学国家重点实验室
方竹君
2021.10.22

## Slide 2: 摘 要
1、研究背景
2、低物质量μRWELL工艺研发
3、高计数率μRWELL性能研究
4、小结和展望

## Slide 3: 摘 要
1、研究背景
2、低物质量μRWELL工艺研发
3、高计数率μRWELL性能研究
4、小结和展望

## Slide 4: μRWELL探测器及发展方向
μRWELL探测器
单层高增益
结构紧凑轻薄
感应读出，适用多种读出阵列
与其他MPGD一样，μRWELL也注重以下方面的发展：
大探测面积
特定应用的需求定制
高计数率性能

## Slide 5: 摘 要
1、研究背景
2、低物质量μRWELL工艺研发
3、高计数率μRWELL性能研究
4、小结和展望

## Slide 6: 低物质量μRWELL探测器
内径迹探测器
μRWELL探测器是STCF内径迹探测器的备选方案之一：
低物质量
高计数率
大探测面积
抗辐照性能
探测器低物质量化能有效提升低能区的动量、位置分辨

## Slide 7: 低物质量μRWELL设计及研发
低物质量μRWELL研究核心：
承压层结构分析与参数优化
粘结层材料与工艺优化
圆柱形探测器制作工艺

## Slide 8: 低物质量μRWELL设计及研发
承压层受力分析
诸多工艺参数对探测器结构强度的影响
芳纶纸蜂窝接缝拼接形式（直缝/斜缝）
承压层粘接剂种类（环氧AB胶/热熔胶膜/…）
承压层端侧固定形式（密封环/蜂窝层延展）
外层μRWELL膜厚度（250 μm/200 μm）
2 mm芳纶纸蜂窝/Rohacell泡沫强度足够
探测器结构模型可短时间承受1.1 atm内压

## Slide 9: 粘结材料优化-强度测试
法向抗拉强度测试
切向抗剪强度测试
平面、弧面测试样品
平面、弧面测试样品
平面样品破坏效果
弧面样品破坏效果

## Slide 10: 粘结材料优化-强度测试
粘结层 | 样品单层 质量（g） | 平均破坏 拉力（N） | 平均破坏 剪力（N） | 抗拉强度（MPa） | 抗剪强度（MPa）
PA | 0.26 | 99.12 | 167.17 | 0.11 | 0.19
HJU80 | 0.38 | 192.77 | 216.97 | 0.21 | 0.24
HJU120 (ht) | 0.32 | 185.33 | 187.17 | 0.21 | 0.21
HJV85 | 0.33 | 77.13 | 73.17 | 0.09 | 0.08
JH7 | 0.26 | 33.30 | 22.40 | 0.04 | 0.02
liquid epoxy resin | 0.32 | 244.63 | 212.97 | 0.27 | 0.24
araldite 2011 | 0.29 | 169.37 | 250.37 | 0.19 | 0.28
PA, honeycomb | 0.26 | 115.00 | 253.60 | 0.13 | 0.28
PA：之前研究所用粘结材料
AB胶：优于大部分热熔胶膜，但均匀度不好保证
Araldite 2011：仅贴合24h即测试，强度还有提升空间
HJU80：优选粘结材料（之后研究使用）

## Slide 11: 低物质量化初步结果
结构支撑材料 | 内PI膜 | 内粘结层 | 承压层 | 外粘结层 | 外PI膜 | 总物质量
芳纶纸蜂窝 | 0.028% | 0.009% | 0.033% | 0.009% | 0.030% | 0.105%
Rohacell泡沫 | 0.028% | 0.009% | 0.010% | 0.008% | 0.029% | 0.084%
探测器承压内筒实测物质量
芳纶纸蜂窝与Rohacell泡沫均可作为承压层主材
搭配热熔胶和液态树脂胶开发不同的加工工艺
成型探测器单层物质量有望控制在0.2-0.25% X/X0

## Slide 12: 摘 要
1、研究背景
2、低物质量μRWELL工艺研发
3、高计数率μRWELL性能研究
4、小结和展望

## Slide 13: 高计数率μRWELL探测器
Upper copper layer
DLC layer
FR4
Readout array
μRWELL中的阻性层：
抑制探测器打火
单层探测器可实现高增益
提高长期工作稳定性
HV
R0
Umultiplier
Current
高计数率下，实验观测到显著的探测器增益降低：
探测器增益稳定性变差
带阻性层的探测器均受影响(μRWELL, RWELL, MM…)

## Slide 14: 快速接地设计的研究现状
快速接地设计：
阻性层通过接地条、点阵列接地
降低阻性层等效接地电阻
减少阻性层表面的压降
一维strip接地
双层point接地
单层point接地

## Slide 15: 高计数率μRWELL研究现存问题
现存问题：
μRWELL计数率-增益性能大多通过实验测量标定，没有模拟对照
部分实验结果与预期存在差距，需要理论解释
快速接地时，阻性层的等效接地电阻计算复杂
缺少阻性层与快速接地设计对增益影响的系统分析

## Slide 16: μRWELL计数率性能研究
两种效应导致探测器增益降低：
电荷泄放的电流在DLC表面形成压降
DLC表面有电荷堆积，影响倍增区电场
原理研究：
两种效应的贡献如何？
如何系统性模拟分析？
快速接地设计优化方向？
工艺研究：
现有快速接地工艺哪些方面需要优化？
工艺瑕疵对性能影响如何？
可允许的尺寸、阻值工艺偏差如何？

## Slide 17: DLC表面电流影响研究
核心思路：
将DLC表面划分为二维网格
每个pixel电流流入、流出相等
接地pixel的电势为0
构建Kirchhoff方程组
求解每个pixel的电势，以及接地pixel的流出电流
受辐照的pixel
快速接地的pixel
模拟方法一：基尔霍夫方程组法
优势：
考虑DLC边界影响，计算精准
劣势：
运算速度慢
不能同步计算DLC等效接地电阻分布

## Slide 18: DLC表面电流影响研究
模拟方法二：理想电势公式法
核心思路：
将DLC表面和辐照区域划分为二维网格
求解接地点流出电流分布矩阵：任意两接地点间电势差为0
每对流入-流出电流在DLC上的电势分布均按公式计算
加权求和得到单个辐照点造成的DLC电势分布
遍历所有辐照面积计算总效应
优势：
小辐照面积时运算速度快
同步得到DLC等效接地电阻分布
劣势：
DLC边界处结果有失真

## Slide 19: DLC表面电流影响模拟结果
基尔霍夫方程组法
理想电势公式法
DLC压降差值比例
模拟结果：
1 MHz/cm2 8.1 keV X ray时，DLC表面非边缘区平均压降2.8 V±5%，G/G0 = 91.8%±0.3%

## Slide 20: DLC电荷堆积影响模拟
1、Maxwell静电场模拟：
不同面电荷密度时的倍增电场
2、Garfield数据获取：
工作气体中，场强与汤森系数关系
3、倍增区域积分计算：
面电荷密度与平均增益的关系

## Slide 21: DLC电荷堆积影响模拟
真实的DLC面电荷密度受限于DLC-ground回路的时间常数τ
以PEDF μRWELL探测器为例：
实测：DLC表面电流在111 ms内降为本底水平，粗测e-t/τ=1.8%, t=4τ, τ<28 ms
计算：τ=RC=9.2 ms
对于PEDF探测器而言，由堆积电荷造成的G/G0<2% @ 10 MHz/cm2 8.1 keV X ray

## Slide 22: 综合模拟结果
多种快速接地方法的
计数率-增益模拟曲线
单层5 mm点阵接地，不同辐照面积的计数率-增益曲线
注：需根据接地方案微调模拟算法

## Slide 23: 实验验证
基于单层点阵接地的PEDF, PEDP探测器，在考虑接地点非理想（存在接触电阻）时，验证算法准确性
PEDF接触电阻200-500 MΩ
PEDP接触电阻15-35 MΩ
实测PEDF接地点阵列的接触电阻

## Slide 24: 实验验证
PEDF, 8 mm圆斑 8.1 keV X ray照射
PEDP, 8.1 keV X ray照射
模拟与实验结果匹配良好，证明模拟算法的准确性
降低接地点的接触电阻十分重要

## Slide 25: 摘 要
1、研究背景
2、低物质量μRWELL工艺研发
3、高计数率μRWELL性能研究
4、小结和展望

## Slide 26: 小结和展望
低物质量μRWELL相关研究：
承压层与粘接材料优选，参数优化
针对不同承压层材料开发相应的制作工艺
物质量相较CGEM有望降低50% (0.5% X/X0->0.2-0.25% X/X0)
高计数率μRWELL相关研究：
提出了适用于strip接地、单/双层DLC point接地的系统性模拟算法
相关实验验证了算法的正确性
该模拟算法有助于快速接地方案选择、参数优化、性能预期
该算法亦适用于其他带阻性层的MPGD

## Slide 27: THANKS