## Slide 1
重离子治疗系统中气体探测器的应用
赵祖龙
加速器束流诊断室
中国科学院近代物理研究所

## Slide 2
目录
1、重离子治疗系统简介
2、高能线分条电离室
3、终端剂量电离室
4、终端分条电离室
5、其他
目录

## Slide 3
重离子治癌原理简介
深度剂量分布及相应的深度细胞存活效应
（以下部分内容由生物组提供）

## Slide 4
浅层终端 100MeV/u
2006-2009年共103例
深层终端 200-400MeV/u
2009-2013年共110例
主环
实验环
HIRFL重离子治癌终端

## Slide 5
PR
CR
1 3 6 12 18 24
月/治疗后
皮肤鳞癌 (42-70.4GyE/4-10fr)
皮肤基底细胞癌 (54.8-61.2GyE/6-11fr)
皮肤恶性黑色素瘤 (61-75GyE/6-7fr)
软组织肉瘤 (51-65.7GyE/6-11fr)
其他皮肤病变 (40-60GyE/6-8fr)
恶性淋巴瘤 (40-54GyE/6-9fr)
腺癌 (40-70GyE/6-9fr)
恶性肿瘤转移性淋巴结 (40-70GyE/6-11fr)
重离子放射治疗病人生存率
1 2
时间 (年)
Percentage of progression-free survival
100例重离子放射治疗病人肿瘤局部控制率
HIRFL重离子治癌案例
治疗前
治疗后（消失）
原发性肝癌
治疗前
治疗后（缩小）

## Slide 6
武威重离子治疗中心
兰州重离子治疗中心
国产第一、二台重离子示范装置
甘肃武威
甘肃兰州

## Slide 7
重离子治疗装置
Heavy Ion Medical Machine (HIMM)
A
D
C
B
A: 水平治疗室
B: 水平+垂直治疗室
C: 垂直治疗室
D: 45 治疗室
离子源+回旋加速器+同步加速器:同步加速器周长56.17米
近物所设计的小型化重离子治疗专用装置

## Slide 8
装置安装现场及项目进展
武威现场
兰州现场
武威项目：装置正在进行电磁兼容测试，2018年初进行临床试验。
兰州项目：2017年已经完成同步环闭环，现阶段正在调试离子源出束。

## Slide 9
高能线分条电离室
有效面积 | 74mm*100mm
通道数 | 128通道负输入
输入电容 | 10pF
动态电流范围 | 10pA~100µA
动态电荷范围 | 10pC~1nC
噪声 | 小于8mV
积分时间范围 | 500µs~6s，程序可调
探头示意图
探测器实物图

## Slide 10
高能线分条电离室
增益测试
位置分辨率测试
X射线管的参数设置：电压10KV，阳极电流0.4884mA，丝电流1.221mA，丝电流上升速度0.488A。
X射线管距探测器真空窗中心为42mm，将真空腔内充入混合气体（Ar 80%, CO2 20%），内部压强大于环境大气压约20mPa，室温25.8℃。

## Slide 11
高能线分条电离室
电离室的分布与安装

## Slide 12
高能线分条电离室
探测器系统图

## Slide 13
高能线分条电离室
束流测试图

## Slide 14
剂量电离室
有效面积 | 250mm*250mm
灵敏度 | 探测器1nA 对应计数100/s
电压 | 300V
漏电流 | 小于2μA
入、出射窗 | 双面镀铝Kapton膜
信号级 | 双面镀铝Mylar膜或Kapton膜
前端电子学 | Q/f转换电路（0.5pC/pulse ，10pC/pulse）
探头示意图
探测器实物图

## Slide 15
剂量电离室
探测器安装图

## Slide 16
剂量电离室
束流测试图

## Slide 17
终端分条电离室
有效面积 | 200mm*200mm
通道数 | 400通道负输入
输入电容 | 10pF
动态电流范围 | 10pA~100µA
动态电荷范围 | 10pC~1nC
噪声 | 小于8mV
积分时间范围 | 50µs~6s，程序可调
探头示意图
探测器实物图

## Slide 18
终端分条电离室
探测器安装图

## Slide 19
终端分条电离室
点扫描
均匀扫描

## Slide 20
终端分条电离室
终端探测器在点扫描过程中的工作流程

## Slide 21
气体探测器组（段利敏 杨贺润 鲁成桂 张俊伟 魏向伦）
多丝室、低气压气体探测器和MPGD探测器等
束流诊断室（ 毛瑞士 徐治国 赵祖龙 康新才 魏堃 刘通 王建力 刘晓涛）
法拉第筒、荧光靶、多丝探针、剂量电离室、分条电离室、闪烁体、二次电子探测器、束损探测器、快速Bragg峰探测器等
核电子学组（苏弘 佘乾顺）
其他

## Slide 22
谢谢