## Slide 1: 组会报告
2024年07月16日
叶昌庆

## Slide 2
目录
1、交流电阻
2、前放测试

## Slide 3
实验线圈
每种各三只，参数依次为，绕线内径，绕线外径，绕线高度（mm）：
  第一组：40//57//30，0.6实心线，预计14层*50匝
  第二组： 40//57//45，0.6实心线，预计14层*75匝
  第三组： 40//57//60，0.6实心线，预计14层*100匝
  第四组： 40//57//60，1.27实心线，预计6层*47匝
  第五组： 40//57//60，0.6利兹线，预计14层*100匝

## Slide 4
结果——第1组
电感（单位H）
测试值：1.717E-02 // 1.717E-02 // 1.664E-02
仿真值：1.781E-02
最大偏差：-6.57%
交流电阻
最大正偏差：147% // 195% // 127%
最大负偏差：~12%

## Slide 5
结果——第2组
电感（单位H）
测试值：3.080E-02 // 3.104E-02 // 3.109E-02
仿真值：3.174E-02
最大偏差：-2.96%
交流电阻
最大正偏差：105% // 114% // 127%
最大负偏差：~6%

## Slide 6
电感（单位H）
测试值：4.496E-02 // 4.579E-02 // 4.547E-02
仿真值：4.667E-02
最大偏差：-3.66%
交流电阻
最大正偏差：171% // 223% // 236%
最大负偏差：~3.5%
结果——第3组

## Slide 7
结果——第4组
线圈参数拟合效果不佳

## Slide 8
结果——第5组
与第三组线圈，除了使用了Litz 线，其他绕制参数完全相同
相交频率：~5kHz
相关现象：
Litz 线圈比实心线圈更晚表现出交流电阻，且交流电阻较小

## Slide 9
相关结论
线圈 | V3 | V3.5 | Coil1 | Coil2 | Coil3
最大相对误差 | 250% | 10.5% | 156% | 115% | 210%
相对误差@1kHz | 48% | -1% | -1% | -1% | -1%
相对误差@10kHz | - | -10% | -10% | -1% | 17%
相对误差@20kHz | - | 1% | 3.7% | 16% | 61%
仿真模型对线圈电感能精确建模
仿真模型对线圈低频（已经是我们感兴趣的频率区间）交流电阻能较好的建模，对于匝数较少的线圈，仿真得到的交流电阻结果越准确
Litz线圈确实能提供更好的交流电阻性能

## Slide 10
磁芯线圈
使用Coil3_2和Coil5_2，研究磁芯对线圈参数的影响
磁芯采用：铁氧体材料，非导体，降低磁芯损耗
问题：高频拟合效果不理想
可能原因：
  磁芯磁导率的交流特性
  电感增大导致谐振频率提前，使得线圈模型提前失效
高频模型已不适用，截取低频点进行拟合

## Slide 11
结果对比与相关结论
Coli3
  电感（单位H）
    空气芯线圈：4.579E-02
    磁芯线圈：4.560E-01
    增益：10.18
  交流电阻：
Coli5
  电感（单位H）
    空气芯线圈：4.239E-02
    磁芯线圈：4.201E-01
    增益：9.91
  交流电阻：
表现出很大的磁芯损耗
涡流损耗；磁滞损耗

## Slide 12
结果对比与相关结论
磁滞损耗
磁滞损耗 是铁磁体等在反复磁化过程中因磁滞现象而消耗的能量
测试电压5V0.1V
Coli3
  交流电阻：
Coli5
  交流电阻：
虽然磁芯不导电，涡流损耗还是此磁芯损耗的主要原因

## Slide 13
目录
1、交流电阻
2、前放测试

## Slide 14
实际放大器
新增板上屏蔽壳
第一级
第二级
低噪声极
第三级
低通滤波级
增益极

## Slide 15
测试问题
问题：放大器一级输出存在极大噪声
  解释：第二级放大器的第一级放大器的影响
  解决方案：卸掉第二级放大器
问题：JFET静态工作点异常
  解释：电流源不适用于该设计
  解决方案：卸掉电流源芯片，转用备用方案，电阻

## Slide 16
交流响应测试
实验：测试第一级放大的交流响应
实验结论：第一级增益稳定且符合预期的60dB
SCEP Pre_AMP 测试结果
商业运放测试结果

## Slide 17
实验十八：
  前放：1st output
  屏蔽箱：接地，运放接地
  JFET：1
  采集卡设置：5e5采样率，采样时间2s，保证频域精度
  仿真得到输出噪声频谱密度：761.54nV@1kHz；741.04nV@10kHz；
  商业运放：增益：2000；带通设置：100~~100k；AC耦合输入
噪声测试
1kHz~10kHz 范围内，能量比值：1.56
幅度比值：1.25