## Slide 1: 信噪比优化
2024年10月15日
叶昌庆

## Slide 2: 优化总结（基于V4线圈）
优化 | SNR0 | SNR1 | 说明
优化前，直接电压读出方案运放输入电压噪声3.2nV/sqrt(Hz) | 3.80 | 0.11 | 
通过并联5极JFET管，使得输入电压噪声降为568pV/sqrt(Hz) | 3.80 | 1.72 | 
直接电压读出方案，采用磁芯线圈，预估的测试参数，其中信号*10，交流电阻成比例 | 307.34 | 153.55 | 
原子磁力计读出方案，采用磁芯线圈，预估的测试参数，其中信号*10，交流电阻成比例 | 307.34 | 163.01 | 

## Slide 3
目录
磁芯线圈
  信号增益
  噪声（磁芯损耗）

## Slide 4
实验线圈与磁芯
线圈每种各三只，参数依次为，绕线内径，绕线外径，绕线高度（mm）：
  第一组： 40//57//30，0.6实心线，14层*50匝
  第二组： 40//57//45，0.6实心线，14层*75匝
  第三组： 40//57//60，0.6实心线，14层*100匝
  第四组： 40//57//60，1.27实心线，6层*47匝
  第五组： 40//57//60，0.6利兹线，14层*100匝
磁芯每种各两只，直径为：35 mm（32~34mm），以下参数为高度（mm）：
  第一组：80
  第二组：120
  第三组：160
  第四组：200
铁氧体类型 | 初始相对磁导率 (μ) | 电导率 (σ) (S/m)
新铁氧体 | 2300 | 0.1
旧铁氧体 | 800~1000 | 1/3

## Slide 5
测试结果 vs 仿真结果
对于固定尺寸的磁芯，表现出来的增益稳定 （coil3 和 coil5 对比）
磁芯越长，增益越大 （组内对比）
测试结果和仿真结果符合较好
 | Core_height (mm) | L_core (H) | L_no core(H) | Ratio | L_core (H) | L_no core(H) | Ratio_pre | Error
coil3 | 80 | 2.1611E-01 | 4.5644E-02 | 4.7347 | 2.2172E-01 | 4.6628E-02 | 4.7551 | 0.43%
 | 120 | 3.0494E-01 |  | 6.6809 | 3.1478E-01 | / | 6.7509 | 1.05%
 | 160 | 3.7929E-01 |  | 8.3098 | 3.9324E-01 | / | 8.4336 | 1.49%
 | 200 | 4.4639E-01 |  | 9.7798 | 4.6386E-01 | 4.5000E-01 | 9.9481 | 1.72%
coil5 | 80 | 1.9869E-01 | 4.2301E-02 | 4.6972 | / |  |  | 
 | 120 | 2.8017E-01 |  | 6.6232 |  |  |  | 
 | 160 | 3.4716E-01 |  | 8.2070 |  |  |  | 
 | 200 | 4.1065E-01 |  | 9.7079 |  |  |  | 
更改仿真条件：磁芯直径32mm；磁芯磁导率2300；电导率0.1 S/m
原先仿真条件：磁芯直径35mm；磁芯磁导率1000；电导率1e-4 S/m

## Slide 6
仿真结果
Parameter | Range
磁芯磁导率 | 100:100:2300
磁芯电导率（S/m） | 0.05:0.05:0.5
磁芯直径/气隙（mm） | 30:1:36
磁芯高度（mm） | 80:40:200
高磁导率，低磁芯高度时，磁导率对信号增益几乎无影响
电导率对信号增益几乎无影响
气隙显著影响信号增益

## Slide 7
目录
磁芯线圈
  信号增益
  噪声（磁芯损耗）

## Slide 8
仿真结果vs实测结果
仿真出来的交流电阻的结果和实测的交流电阻结果存在较大差距
仿真结果中，磁芯越短，最终表现出的交流电阻越大；实测结果中，磁芯越短，最终表现出的交流电阻越小
仿真条件：磁芯直径32mm；磁芯磁导率2300；电导率0.1 S/m

## Slide 9
相关讨论
交流电阻损耗=磁芯损耗+线圈损耗=(涡流损耗+磁滞损耗)+线圈损耗
涡流损耗：磁芯越长，损耗越大
磁滞损耗：磁芯越长，损耗越大
线圈损耗：磁芯越长，损耗越小
猜测，磁芯损耗被过分低估。
假设1：现仿真使用的材料电导率远低于实际的材料电导率，磁芯损耗仿真偏小，磁芯损耗<<线圈自身损耗，导致出现的交流电阻仿真结果不符合预期
假设2：现仿真使用的材料磁导率远低于实际的材料磁导率，磁芯损耗仿真偏小，磁芯损耗<<线圈自身损耗，导致出现的交流电阻仿真结果不符合预期

## Slide 10
仿真结果1
磁芯越长，磁芯中的磁感应强度越大

## Slide 11
仿真结果2
磁感应强度越大，产生的传导电流越大

## Slide 12
仿真结果3
传导电流越大，产生的单位体积损耗越大

## Slide 13
仿真结果4
Chart: 
| 80 | 120 | 160 | 200
磁通密度模 (T), 点: 409 | 3.9119e-05 | 3.3791e-05 | 3.2194e-05 | 3.1434e-05
磁芯越长，线圈中的磁感应强度越小

## Slide 14
假设1
调整一系列σ值，可以观察到交流电阻符合预期

## Slide 15
假设2
调整一系列μ值，交流电阻变化不明显，基本认为假设1更值得相信
磁芯的电导率（各向异性）…

## Slide 16: SiPM 测试结果
2024年10月15日
叶昌庆

## Slide 17
原先问题
1、波形存在震荡
2、使用过阈触发，应该使用外部触发

## Slide 18
解决方案与测试结果
增大后级增益，解决震荡问题；使用外部触发
测试方法和测试结果