## Slide 1
中国科学院西安光学精密机械研究所
XI’AN INSTITUTE OF OPTICS AND PRECISION MECHANICS OF CAS
长寿命MCP-PMT研究进展
赵 鑫 楠
中国科学院西安光学精密机械研究所
Notes: 各位老师、同学，大家好！我是来自中国科学院西安光机所的赵鑫楠。很荣幸今天能够在此汇报我们团队在长寿命微通道板光电倍增管的研究进展。

## Slide 2: 1 引言
微通道板光电倍增管（MCP-PMT）是核与粒子物理大装置中实现辐射与粒子高精度时间测量的核心器件。
TOP Counter @Belle II
Barrel DIRC @ PANDA
TORCH detector @ LHCb
DTOF @ STCF
Notes: 首先，MCP-PMT是一种用于单光子探测的高灵敏度器件，能够实现小于50皮秒的时间分辨，在核与粒子物理大型装置中广泛应用于高精度时间测量。例如，Belle II实验的TOP Counter、PANDA实验的Barrel DIRC探测器、LHCb实验的TORCH，以及STCF装置中的DTOF系统都采用了PMT来进行精确的飞行时间测量 。然而，在这些长期运行的实验中，PMT会受到高通量光子的持续照射，器件寿命成为关键问题。

## Slide 3: 1 引言
DTOF@STCF的长期运行，要求MCP-PMT的阳极累积输出＞10C/cm2时，阴极量子效率损失量＜50%。
端盖及桶部DTOF
长寿命MCP-PMT
1.5 m
400mm
1250mm
Notes: 在DTOF的长期运行过程中，MCP-PMT在阳极累积输出超过10 C/cm²时，要求光电阴极量子效率损失小于50% 。为满足这一严苛指标，我们开展了长寿命MCP-PMT的研究，着重于提高MCP-PMT的抗积累电荷损伤能力。

## Slide 4: 2 MCP-PMT的工作原理
光电转换@光电阴极
电子倍增@微通道板
具有高灵敏度的单光子探测器，时间分辨＜50ps
电荷收集输出@阳极
Notes: 首先我们简单回顾一下MCP-PMT的基本工作原理 。MCP-PMT主要包括三个关键部分：首先是光电阴极，其将入射光子转换为光电子；接着，产生的光电子被加速进入微通道板，并在其中发生电子倍增，每个光电子在MCP的细微通道内撞击壁面时释放出次级电子，经过多级放大后形成电子雪崩；由于这种内部增益机制，MCP-PMT对单光子非常敏感，可以实现单光子计数，并具有优异的时间分辨率，典型值可达50皮秒以内。最后，增益放大后的电子云抵达阳极，被阳极收集形成电信号输出。MCP-PMT兼具高增益（通常超过10^6）和高时间分辨能力，成为粒子物理时间测量的核心器件之一。

## Slide 5: 3.1 寿命特性研究——单阳极MCP-PMT寿命研究
前期，针对单阳极MCP-PMT，明确了影响寿命的两个核心因素：ALD膜层厚度和MCP电子清刷剂量；
通过优化工艺参数，实现＞11C/cm2的累积电荷量输出
Notes: 前期我们针对单阳极MCP-PMT进行了一些寿命研究 。研究表明，影响MCP-PMT寿命的两个核心因素是（1）（2）
对于相同ALD膜厚的MCP-PMT，MCP电子清刷剂量更大的可以表现出更好的寿命；对于相同的MCP电子清刷剂量，在一定范围内，ALD膜层越厚寿命越好
我们通过优化这两方面的工艺参数，成功研制出了长寿命的单阳极PMT，使其阳极累积输出电荷量超过了11 C/cm² ，并且器件的阴极量子效率无明显衰退。这一成果验证了采用优化ALD膜层和适当电子清刷可以显著提升PMT寿命，为后续多阳极的长寿命设计奠定了基础。

## Slide 6: 3.1 寿命特性研究——多阳极MCP-PMT寿命测试
LED @10kHz
方-240628
25-240521
25-240927监测
两支单阳极PMT（一支测寿命，一支用于监测LED）
一支多阳极PMT（记录CH1和CH7两个通道）
25-240521
@1400V 3.7E4
方-240628 通道1
@1600V 3.3E5
方-240628 通道7
@1600V 3.3E5
采集门信号
LED发光信号
单阳极MCP-PMT（25-240521）
多阳极MCP-PMT（方-240626）通道1
多阳极MCP-PMT（方-240626）通道7
1 | 2 | 3 | 4
5 | 6 | 7 | 8
9 | 10 | 11 | 12
13 | 14 | 15 | 16
Notes: 单阳极器件取得长寿命突破后，我们进一步开展了多阳极PMT的寿命特性测试。本页介绍了多阳极MCP-PMT寿命测试的实验装置和条件 。我们使用一支LED作为光源，工作频率为10 kHz，持续提供光脉冲。为了准确评估多阳极MCP-PMT的性能退化，我们采用两支单阳极PMT和一支多阳极PMT同时测试。其中一支单阳极PMT用于寿命老化实验（直接接受LED光照射，记录其输出随时间变化），另一支单阳极PMT不参与老化，只用于监测LED光强的稳定性，确保我们可以校正光源亮度的衰减对测试结果的影响。而我们的研究重点——多阳极MCP-PMT则持续接受LED照射，我们选取其中的第1通道（CH1）和第7通道（CH7）来代表多阳极管的输出进行记录比较 。在实验过程中，不同器件的工作电压有所差异：单阳极PMT工作在约1400 V，对应增益约3.7×10^4；多阳极MCP-PMT工作在约1600 V，其CH1和CH7初始增益约为3.3×10^5 。通过这样的配置，我们能够同时获取LED光输出的基准，以及多阳极MCP-PMT在老化过程中的输出变化，从而准确衡量多阳极器件的寿命性能。

## Slide 7: 3.1 寿命特性研究——多阳极MCP-PMT寿命测试
LED监测PMT
单阳极PMT
多阳极PMT-CH1
多阳极PMT-CH7
自动程序
采集出错
取LED监测PMT出错前的最后一次数据:
25-240628 Channel 7 4C/cm2
25-240628 Channel 1 3.3C/cm2
25-240521 2.6C/cm2
1 | 2 | 3 | 4
5 | 6 | 7 | 8
9 | 10 | 11 | 12
13 | 14 | 15 | 16
目前，阳极累积输出电荷量已超过6C/cm2
归一化
（未校正LED光强）
归一化
（校正LED光强）
单脉冲输出随测试时间的变化
Notes: 这里是多阳极MCP-PMT寿命测试的初步结果及分析。图中绘制了单阳极PMT和多阳极PMT的CH1和CH7两个通道的单次脉冲输出随测试时间推移的变化曲线 。纵轴表示光电倍增管单次脉冲输出的电荷量，横轴为累计运行时间（或对应的累积电荷量）。通过监测PMT校正LED光强衰减，我们能够获得真实的光阴极老化情况。结果显示：在经过一段时间照射后，CH7通道达到单位面积4C的累积电荷输出，通道1达到单位面积3.3C的累计电荷输出，他们的单脉冲电荷量并无衰减。

## Slide 8: 3.2 高计数率下饱和特性研究
不同膜厚ALD MCP-PMT的单脉冲输出随平均阳极电流的变化
测试原理示意
10Hz ... 10MHz
针对单阳极MCP-PMT，实验研究了不同膜厚ALD-MCP的高计数率下饱和特性
ALD可显著提升MCP-PMT的寿命，饱和输出电荷量与常规MCP没有显著差异
平均阳极电流= 单脉冲信号电荷量 × 信号频率
Notes: 除了寿命，我们还关注PMT在高计数率条件下的性能，测试了高计数率下的饱和特性。我们的实验针对单阳极PMT，比较了不同ALD膜厚的PMT在高计数率下的饱和行为。左侧示意图展示了测试原理：我们用可调频率的脉冲光源照射PMT，脉冲重频的可调整范围在10 Hz到10 MHz，记录对应的单次脉冲输出随平均阳极电流变化的曲线 。这里平均阳极电流等于单次脉冲电荷量乘以脉冲重复频率，是衡量计数率负荷的关键参数。实验结果表明：ALD镀膜虽然显著提升了PMT的寿命，但它的饱和输出电荷量与常规MCP并没有显著的差异 。接下来，我们通过多组对比试验详细探讨影响饱和特性的因素。

## Slide 9: 3.2 高计数率下饱和特性研究——保持增益不变
保持MCP-PMT的增益不变，通过调整入射光强，改变阳极单脉冲输出电荷量
增益固定时，用阳极平均电流表征的饱和特性曲线与入射光强无关
6nm ALD MCP-PMT和常规MCP-PMT的单脉冲输出随平均阳极电流的变化（增益保持不变）
Notes: 我们从三个角度研究影响饱和特性的因素：首先是保持PMT的增益不变，改变入射光的强度来调整单次脉冲的输出电荷量，然后观察饱和曲线的变化 。图中横轴是阳极的平均输出电流，纵轴为单脉冲输出（例如脉冲电荷或幅度）。我们针对一只6 nm ALD膜厚的PMT和一只未镀膜的常规PMT，在相同增益下分别以不同的入射光强进行测试。可以看到，这些曲线在横轴采用平均电流表示时基本重合，与入射光强无关 。也就是说，当增益固定时，无论一次入射多少光子、以多高的频率触发，只要平均阳极电流相同，PMT表现出的输出饱和特性几乎一致。这一结果定性地证明：在光源脉宽固定时 ，饱和发生的阈值主要取决于平均电流，而与瞬时的光强分布无关。换句话说，我们可以用累积输出电荷量这一指标来统一衡量PMT在高计数率下的工作极限，它是光源强度、宽度、计数率、增益综合作用的结果的。同时我们看到，无论是ALD镀膜的长寿命MCP还是常规MCP，二者在相同平均阳极电流下的饱和曲线非常接近，再次说明ALD工艺本身并不影响饱和特性。

## Slide 10: 3.2 高计数率下饱和特性研究——保持单脉冲输出相近
调整入射光强和增益，保持阳极单脉冲输出电荷量相近
饱和特性曲线无显著变化
6nm ALD MCP-PMT和常规MCP-PMT的单脉冲输出随平均阳极电流的变化（单脉冲输出电荷量保持相近）
Notes: 接下来，我们保持单脉冲输出相近。我们通过同步调整入射光强和增益，使PMT每次光脉冲产生的阳极电荷量保持相对恒定，然后比较饱和特性 。具体而言，我们设定几种不同的工作点：例如一组条件下MCP-PMT增益较高而入射光较弱，另一组则增益较低但入射光较强，确保这两种情况下单脉冲产生的电荷量相近。随后在各自条件下逐步提高事件计数率（光脉冲频率），记录输出随平均电流的变化曲线。结果如图所示，无论采用何种组合，只要单脉冲输出电荷相等，所得饱和特性曲线几乎重合 。换言之，饱和曲线对单脉冲电荷量的小幅变化不敏感，或者说在平均电流这个尺度上，各种不同工作条件下的曲线没有显著区别 。这进一步支持之前的结论：MCP-PMT的饱和阈值主要由平均阳极电流决定。对于6 nm ALD镀膜的长寿命管和常规管，我们同样观察到两者曲线没有明显差异。这说明，只要保证平均电流相同，改变增益或入射光脉冲形态并不会显著改变器件的饱和行为，为实验和应用中通过调节工作条件来避免饱和提供了依据。

## Slide 11: 3.2 高计数率下饱和特性研究——保持入射光强不变
保持入射光强不变，调整MCP-PMT的增益（工作电压）
饱和特性曲线与MCP-PMT的增益无关
6nm ALD MCP-PMT和1nm ALD MCP-PMT的单脉冲输出随平均阳极电流的变化（入射光强保持不变）
Notes: 接下来是在入射光强保持不变的条件下，考察不同增益设置对饱和特性的影响 。实验中，我们让PMT接受强度固定的光，通过改变管子的工作电压来调整增益，然后测量单脉冲输出随平均阳极电流的变化。图中比较了一只6 nm ALD镀膜的PMT和一只1 nm ALD镀膜的PMT，在相同入射光条件下，不同增益时的饱和曲线。可以看到，饱和特性曲线与PMT的增益无关：即使我们将增益从低到高改变数个数量级，曲线在横轴为平均电流的坐标下基本重叠 。这意味着，在入射光强固定时，高增益下虽然单个光子产生的电子更多，但允许的最大计数率会相应降低；反之，低增益下单次脉冲电荷少，但可以承受更高的脉冲频率。然而无论高增益还是低增益，当平均阳极电流达到某一固定值时都会出现饱和，这个临界电流由MCP本身的特性决定，与增益设置无关。

## Slide 12: 3.2 高计数率下饱和特性研究——保持入射光强不变
当以平均阳极电流评估PMT饱和特性时，饱和特性曲线与测试条件（增益、入射光强）无关，仅取决于MCP本身的特性
当用入射频率来评估，光强不变，增益越低，MCP-PMT可承受的计数率越高
横轴分别为平均阳极电流和入射频率的特性曲线（入射光强保持不变）
入射光子数：1700光子/cm2
按照80%衰减计算入射频率：
3MHz@4E3 增益
600kHz@2E4 增益
50kHz@3E5 增益
15kHz@1E6 增益
Notes: 为了进一步直观说明增益和计数率之间的关系，本页将上一页的恒定光强实验结果从平均电流视角和入射频率视角进行了对比分析 。左图横轴采用平均阳极电流，不同颜色曲线对应不同增益设置，可以看出曲线重合于同一饱和转折点，验证了饱和阈值仅由平均电流决定的结论 。右图则将横轴改为等效的入射光脉冲频率，可以看到在入射光强固定的前提下，增益越低，MCP-PMT可承受的最大计数率越高 。尽管这些情况下饱和出现的频率相差两个数量级，但如果将它们对应的平均阳极电流计算出来，却都接近同一个数值水平（约几微安），这正是MCP内部空间电荷饱和的固有限制。由此可见，平均阳极电流是衡量PMT饱和特性的一个比较良好的指标，它消除了对增益或光强等测试条件的依赖。在实际应用中，这意味着我们可以通过控制平均输出电流来避免饱和，比如在要求高计数率时适当降低增益，在要求高增益时则需降低计数率。

## Slide 13: 3.2 高计数率下的饱和特性研究——饱和恢复
不同膜厚ALD MCP-PMT的饱和恢复曲线
针对单阳极MCP-PMT，实验研究了不同膜厚ALD-MCP的饱和恢复特性
ALD-MCP存在饱和恢复迟滞效应，高增益可显著提升恢复速率
0nm
1nm
4.5nm
6nm
不同增益下的饱和恢复曲线
Notes: 当PMT长时间工作在高计数率甚至进入饱和状态时，其恢复性能同样值得关注。我们针对单阳极MCP-PMT进行了实验，比较了不同ALD膜层厚度的器件在饱和后的恢复行为，以及同一器件在不同增益下的恢复速度。实验方法是将MCP-PMT在高计数率下驱动至饱和，然后迅速降低计数率，观察输出信号恢复到饱和前水平的过程。结果表明，ALD镀膜的PMT存在一定的饱和恢复迟滞效应 ：当从饱和状态降负荷时，输出并非立即恢复到原有增益，而是有一个滞后的缓慢恢复过程。
这可能是由于饱和期间MCP内部累积的电荷或局部效应需要时间消退，表现为在同样的平均电流下，从高计数率下降后的输出一开始偏低，逐步回升至正常值。此外，我们发现提高MCP-PMT的增益可以显著加快饱和后的恢复速率 。高增益下电子数更多，或许有助于迅速中和通道内残余电荷，从而缩短恢复时间。总体而言，这些结果为我们理解MCP在极限计数条件下的动态行为提供了参考。

## Slide 14: 3.3 空间分辨
建立MCP全链路电子输运模型，分析MCP各参数对电子弥散的影响，提高空间分辨。
MCP单通道电子输运模型
Input Electrode
Output Electrode
Bias Angle
MCP
Photocathod
Anode
阴极到MCP的距离
MCP通道长度
MCP到阳极的距离
：MCP通道直径
：输出电极浸入深度
电子分布散点图
二维PSF
MTF曲线
不同通道长度的径向MTF
Bias Angle : MCP通道偏置角
电子在MCP内部运输过程
Notes: 我们还关注了PMT的空间分辨率问题，虽然DTOF对PMT空间分辨的要求为mm量级，但我们还是对影响PMT空间分辨的因素进行了研究。下图展示的是我们所建立的MCP单通道电子输运仿真模型及其输出结果示例 。基于此模型，我们获取了电子云到达阳极面的二维分布，这里以电子分布散点图的形式给出 ——每个点代表一个电子击中阳极的位置。可以看到，单光子产生的电子在阳极上并非集中于完全一点，而是形成一个一定直径的弥散斑，这就是导致空间分辨有限的直接原因。为了定量评估空间分辨率，我们对这个电子分布计算了点扩散函数(PSF)，并进一步求出了对应的调制传递函数(MTF)曲线 。MTF描述了系统对不同空间频率的响应能力，其高频部分越高，表示空间分辨率越好。图中展示了一组径向平均的MTF曲线，例如针对不同通道长度的MCP，我们得到了一系列MTF对比 。通过这些模拟结果，我们可以深入分析MCP结构对其空间分辨的影响。

## Slide 15: 3.3 空间分辨——MCP结构参数
MTF随通道长度变化
MTF随通道孔径变化
MTF随电极深度变化
MTF随通道偏置角变化
控制其余参数不变，只改变MCP一种结构参数，分析空间分辨随MCP参数的变化：
MCP通道长度越长，MCP通道孔径越小，输出电极深度越深，空间分辨率越高。采用尺寸更小的阳极，极限条件下可以实现微米级位置分辨。
MCP的模拟参数设置：
MCP结构参数对空间分辨的影响模拟
Notes: 利用前述模型，我们系统地考察了几种MCP结构参数对空间分辨率的影响，每次改变其中一个参数以分析其作用趋势 。分别研究了通道长度、通道孔径、输出电极浸入深度以及通道偏置角对空间分辨率的影响 。仿真结果清晰地表明：MCP通道长度越长；通道孔径越小，输出电极浸入通道的深度越深，得到的空间分辨率越高 。对于通道偏置角，我们的模拟也进行了分析 。偏置角的存在主要是为抑制离子反馈，但它对电子传输路径也有影响，同时对MCP的增益也有影响，下一步模拟将保持不同偏置角的MCP增益不变（或从通道出射的电子数不变）研究偏置角对空间分辨的影响。综合这些参数分析，我们得到的结论是：要提升MCP-PMT的空间分辨性能，可以考虑采用长径比更大的微通道（长通道、细孔径），并优化输出电极结构以及合理设定偏置角。这些指导对于我们设计制造高空间分辨率的MCP-PMT具有重要意义。

## Slide 16: 3.3 空间分辨——MCP与阳极近贴距离和电压
MCP-阳极近贴距离越短、电压越高，电子云在阳极处的弥散斑越小，空间分辨能力越好
MTF随MCP-阳极近贴距离变化
MTF随MCP-阳极电压变化
不同近贴距离下电子弥散斑大小
Notes: 除了MCP本体结构，MCP与读出阳极之间的近贴距离和电压也会影响空间分辨率。下图展示了MCP-阳极近贴距离以及电压对电子云扩散的影响结果 。左图是MTF随MCP-阳极间距变化的曲线，右图是MTF随电压变化的曲线，旁边还给出了不同距离下阳极面上电子弥散斑大小的示意图 。可以看到，当阳极紧贴MCP（距离减小）时，电子云在到达阳极前没有足够距离继续扩散，其在阳极处的斑点尺寸显著减小，空间分辨率明显提高 。同样，提高阳极提取电压（即增大MCP与阳极之间的电场）也能够更有效地聚焦电子，减少横向散布，从而提高空间分辨率 。仿真示意图直观地表明：在较小近贴距离下，电子打在阳极上的分布更为集中；而较大的距离则斑点变大、更模糊。因此，在实际器件设计中，我们倾向于将阳极面尽可能靠近MCP输出面，并在允许范围内提高提取场强，以期获得最佳的空间分辨性能。

## Slide 17: 3.4 暗计数率和暗电流
218Hz
1.3nA
17Hz
0.22nA
5Hz
0.07nA
32Hz
0.22nA
26Hz
0.18nA
3Hz
0.07nA
0.4Hz
0.02nA
5Hz
0.1nA
17Hz
0.38nA
3Hz
0.2nA
1Hz
0.13nA
1Hz
0.11nA
675Hz
8.5nA
27Hz
2.6nA
11Hz
0.89nA
12Hz
0.53nA
通道1
通道4
通道16
通道1
通道13
通道1
通道13
通道14
所有通道暗电流合计 ＜15nA@1E6
单个通道暗电流＜1nA，边缘通道暗电流略高
暗计数率与各个通道的暗电流值基本成正比
边缘通道可能受高压供电电极或金属-陶瓷封接影响。
暗电流
暗计数
（10mV阈值）
各通道暗计数率（上）和暗电流（下）测试结果
Notes: 接下来，我们关注MCP-PMT在无光条件下的本底噪声表现，包括暗计数率和暗电流。我们测试了多阳极MCP-PMT各通道暗电流和暗计数的表现。在完全避光的条件下设置MCP-PMT，将各通道输出接入高灵敏度电流计和计数模块，其中暗计数的判定阈值设置为输出脉冲幅度大于10 mV即记为一次计数 。所有通道的暗电流总和在增益约1×10^6时小于15 nA，平均到每个通道上，单个通道的暗电流都小于1 nA 。进一步来看，各通道的暗计数率和暗电流基本呈正比关系 ：暗电流高的通道，其超过阈值的噪声脉冲计数也略高。这符合暗计数主要由热电子或漏电触发所致的物理机制。需要指出的是，我们注意到边缘位置的通道暗电流略高于中间通道。分析原因，可能是边缘通道更靠近高压供电电极或封装的金属-陶瓷接缝处，受到微小的漏电流或额外噪声源影响。

## Slide 18: 3.5 串扰
5.08
3.24
1.45
1.99
3.45
2.09
100
2.5
4.05
2.7
2.16
2.15
6.48
5.79
5.97
5.02
采用皮秒激光+光纤近贴耦合，测试通道串扰，最大串扰率＜7%
串扰信号表现为周期性震荡衰减信号，需进一步优化读出线路板
通道7
通道3串扰波形
通道13串扰波形
通道串扰情况
串扰测试设置
通道串扰率
Notes: 多阳极MCP-PMT的另一个重要性能指标是通道间串扰。本页展示了我们针对通道串扰所做的测试和结果 。测试使用了一束皮秒激光，通过光纤将激光脉冲精确地耦合到PMT的单个像素上，本次测试选用通道7 。我们使用掩模版确保光纤输出仅照射目标通道，而不直接照到其他通道，从而将主信号限制在单一通道。随后，我们记录其他各通道的输出情况，以检查是否有同步的小脉冲出现。右侧波形图给出了当7号通道受到激光照射时，其他通道中如3号和13号通道上出现的微弱信号波形 。可以看到，这些串扰信号幅度很小，但具备周期性振荡衰减的特征。这种特征提示串扰可能来自于电路耦合或电磁干扰，引起相邻通道产生衰减振荡信号。通过对比主通道和串扰通道信号幅度，我们定义了串扰率。实验测得最大串扰率小于7%。为了追求更高的测量精度，我们计划进一步优化读出线路板，改进屏蔽，减少这种振荡串扰的幅度和持续时间。

## Slide 19: 3.6 光谱响应、增益、时间分辨
量子效率典型值＞20%@400nm
增益＞1E6
时间分辨＜45ps（待进一步优化分压比，提高时间分辨）
1 | 2 | 3 | 4
5 | 6 | 7 | 8
9 | 10 | 11 | 12
13 | 14 | 15 | 16
典型光谱响应
典型增益
不同通道的时间分辨
Notes: 我们汇总了研制的多阳极MCP-PMT的关键性能参数，包括量子效率、增益以及时间分辨率 。首先是左侧的光谱响应曲线：可以看到我们的光电阴极在400 nm波长附近具有超过20%的量子效率。其次，中间列出了MCP-PMT的增益性能：典型增益可超过1×10^6 。意味着每个光电子最终产生约一百万个电子，被阳极收集成可测量的脉冲，这样高的增益确保了单光子事件能被可靠地读出。最后，右侧给出了时间分辨的测试结果：不同通道的单光子时间分辨均优于45皮秒，其中一些通道的时间分辨达到约35皮秒。下一步工作将通过优化分压比进一步提高时间分辨。

## Slide 20: 4 总结及下一步计划
围绕多阳极MCP-PMT，攻克了高效率光电阴极制备、长寿命制备工艺等关键技术，目前正开展小批量制备；
开展了MCP-PMT高计数率下的饱和特性实验研究，为定量评估MCP-PMT的饱和特性提供量化依据；
下一步将优化分压及读出线路板，进一步提高时间分辨，抑制通道串扰。
敬请批评指正！
Notes: 最后进入总结部分。首先，我们围绕多阳极MCP-PMT成功攻克了多项关键技术，包括高效率光电阴极的制备以及长寿命制备工艺等。目前，我们已经能够稳定地生产出少批次的多阳极长寿命MCP-PMT器件，为将来在实际大型实验中部署做好了准备。其次，我们开展了MCP-PMT在高计数率条件下饱和特性的实验研究，系统定量地评估了长寿命MCP-PMT在高负荷下的表现。最后，我们展望下一步的计划： 我们将优化MCP-PMT的内部分压电路和读出线路板设计，以进一步提高时间分辨率并抑制通道串扰。随着这些改进措施的实施，我们期待研制出的MCP-PMT性能得到进一步提升，更好地满足未来粒子物理实验对高速、高精度、长寿命光电探测器的需求。我的报告到此结束，感谢各位的聆听，敬请批评指正！