## Slide 1
BESIII CGEM microTPC calibration
姜地，袁昊，袁野
2025年7月3日 湖南湘潭

## Slide 2
背景介绍：
CGEM简介；
microTPC简介；
microTPC时间刻度：
刻度流程
时幅关系；
电子学计时起点；
信号传输时间；
迭代刻度：
事例挑选；
迭代方法及结果；
残差分布；
细时间刻度研究；
总结

## Slide 3
CGEM简介
70mm
140mm
CGEM(Cylindrical Gas Electron Multiplier)是BESIII的一个子探测器，是粒子穿过的第一个探测器。它包含三层；
每层又由三层圆柱形的GEM膜(Gas Electron Multiplier)组成；
第一层
第二层
第三层
每层GEM膜上有微孔，微孔两侧加高压，用于电子倍增放大；
放大后的电流信号由阳极读出条收集，得到电荷和时间两种信号。阳极读出条有两种方向，分别成为x-strip和v-strip。
x-strip
v-strip

## Slide 4
microTPC简介——微时间投影室(micro-time projection chamber)
带电粒子穿过漂移区留下初级电离电子；
初级电离电子漂移倍增；
阳极读出条上得到初级电离电子的时间信号和电离能量损失。
电离能量损失用于电荷重心 (Charge Centroid，简称CC)法重建；
时间信号用于microTPC重建。
读出条上的沉积电荷
漂移距离

## Slide 5
microTPC简介
适用于CC法的情况(1)：径向附近入射，电荷沉积类似正态分布。
适用于microTPC方法的情况(2)：非径向附近入射，初级电离数量较多。
CC法：读出条位置在沉积电荷加权下的平均位置作为该簇团的中心;
microTPC方法：根据束流测试结果，假设漂移速度恒定。由漂移时间得出漂移距离；再由漂移距离得出电离位置。直线拟合漂移区(drift)的电离位置得到径迹段，径迹段与漂移区中面的交点作为该簇团的中心。
簇团中心位置=α·CC+β· microTPC
簇团中心位置用于重建带电粒子螺旋线径迹。
microTPC的关键：高精度的时间信号。
时间信号=电子学计时起点+时幅关系+信号传输时间+漂移时间+带电粒子飞行时间+随机噪声。
(1)
(2)

## Slide 6
刻度流程
修正漂移时间
迭代
时幅关系
（宇宙线MC）
速度
初始时间
信号传输时间
重建
Process
修正漂移速度
迭代
刻度：实现高精度的位置-时间（X-T）关系刻度
  漂移时间T刻度： 时幅关系，初始时间，信号传输时间
  漂移速度刻度：
难点与挑战：
参数多：9879个读出条，参数量
影响因素多，效应复杂：电场不均匀，电容耦合效应，探测器几何位置偏移，磁偏角等
刻度需要基于对探测器，电子学的响应以及数据的充分理解
安装前宇宙线data：相同高压设置的事例约一百万，统计量不足；
且各种效应混在一起；
安装前宇宙线MC：
MC可以生成符合特定要求的数据
更精确的刻度时幅关系
研究影响时间分辨的各项因素的贡献
安装后对撞数据：2025年6月的对撞数据，约50万事例
刻度对象：9879 strip

## Slide 7
时幅关系
时幅关系: 不同信号幅度引起的过阈时间涨落
T-Q 关系
MC时幅关系刻度结果
MC应用结果
使用宇宙线MC:
消除其他来源的时间涨落
固定漂移区内的初始电离位置
Q，T的阈值和波形来自data
利用MC得到初始刻度结果，为其余刻度项提供基础
刻度之后，时间分辨显著改善~30%
高阈值下，低电荷时时幅关系不显著(研究)
data统计量一旦充分，将会用于继续刻度

## Slide 8
电子学计时起点
每一路读出电子学的元件参数、线缆长度等都略有不同，导致每路电子学的响应时间不同。
数据挑选：
宇宙线 data (CC 重建)
入射角: 20-40°
Layer0 Layer1 Layer1 Layer2 Layer2
Sheet0 Sheet0 Sheet1 Sheet0 Sheet1
最终起始时间的刻度结果是三个值相加: layer, sheet, strip
不同电子学读出通道的起始时间确实有差异，但大约在10ns以内
Sheet 级刻度结果
Tiger 级刻度结果
Strip 级刻度结果

## Slide 9
CGEM细时间刻度研究
CGEM时间信号：
粗时间(6.25ns, )；
细时间(40~50ps, )。
根据提供的粗时间修正公式：
每个channel的每个tac的数据分布都不完全一致，需要分别拟合上升沿确定最小值，拟合下降沿确定最大值。
拟合函数：
用拟合函数的三阶导数的零点作为最大最小值估计。
由于统计量不够，仅有不到1%的电子学通道可做细时间刻度。

## Slide 10
信号传输时间
信号传输距离
信号击中读出条的某个位置产生信号，信号到达读出电子学所需的时间。
read-out
信号传输时间(O(10)ns)：
传输时间随传输距离是振荡的(1)；
相邻tiger的波形之间有50mm的相位差；
空间上对称的两个tiger的波形是相似的(2)；
可能与电子学特征有关(电容或者电子学噪声)。
传输时间随距离的变化波形(1)
传输时间随距离的变化波形(2)

## Slide 11
迭代刻度
分辨率不理想：
时间分辨率20ns~40ns；
空间分辨率约1mm。
时间信号成分复杂：
时幅关系、电子学计时起点、电子学阈值晃动、固定时间延迟取电荷信号等。
正在深入研究时间刻度和电子学读出方式。
当前选用固定阈值30mV的模拟宇宙线事例做初步研究。

## Slide 12
丢弃事例
包含μ衰变
小角度入射(低于10°)
韧致辐射 (MC truth与CC拟合差大于1°)
mTPC拟合
CC拟合
去除任意cluster大小为1的事例
总去除比例约87%
丢弃事例
包含μ衰变
小角度入射(低于10°)
韧致辐射 (MC truth与CC拟合差大于1°)
去除任意cluster大小为1的事例
总去除比例约87%
迭代刻度的事例挑选
大致沿半径方向入射

## Slide 13
残差定义
簇团残差
漂移距离残差

## Slide 14
迭代方法：
第一轮用CC法的拟合结果计算漂移距离残差，修正漂移起始时间；
用修正后漂移起始时间，基于microTPC法拟合宇宙线参数；
计算漂移距离残差；
独立计算每根strip残差的均值；
结合漂移速度，计算漂移起始时间修正量；
再用新的漂移起始时间，基于microTPC法拟合宇宙线参数；
重复上述过程。
迭代调参：
挑选所有漂移距离残差小于正负5毫米、2.5毫米和1.5毫米的事例。
不同的层循环顺序：从内到外；从上到下。
修改步长递减：修改量随迭代次数递减；修改量与随迭代次数的平方根成反比。
结果：
各种方式的迭代结果大同小异，20次迭代后开始震荡。残差中心值和rφ向分辨率始终无法取得突破。
震荡是由于挨个sheet循环修改导致的。

## Slide 15
漂移距离残差分布

## Slide 16
簇团残差分布及拟合结果

## Slide 17
总结
时幅关系是时间分辨率的重要贡献项；
信号传输时间对时间分辨率的影响较低；
迭代刻度和CGEM细时间刻度的算法已经实现；
时幅关系、电子学计时起点和细时间的研究受数据量限制。
目前空间分辨率约500μm。
CGEM的时间刻度是一项繁琐而细致的工作。

## Slide 18
Backup

## Slide 19
宇宙线飞行距离
600±1mm
1100±20mm
1000±1mm
532mm
180.4mm
飞行距离
触发闪烁体
宇宙线测试时，CGEM用下塑料闪烁体做事例触发；
定义GEM膜沿着宇宙线到下闪烁体的距离为飞行距离。
飞行距离带来的时间修正量约2ns。

## Slide 20
宇宙线飞行距离分布