## Slide 1
基于超级陶粲装置的谱仪
气体分布系统的研究
Huize Jin Dongdong Hu (USTC) Chuangye Hu(USC) Sheng Dong(ihep)
State Key Laboratory of Particle Detection and Electronics
Department of Modern Physics, USTC

## Slide 2
目 录
研究背景及意义
供气需求
气体分布系统设计
软硬件设计与方案
总结与展望

## Slide 3
超级陶粲装置
科大牵头的下一代高能物理大科学装置
质心能量2-7GeV，亮度≥0.5~1× (提升100倍)
两天实验≈当前装置一年，对物质深层次结构解析能力提高1-2量级
具备进一步提升亮度和实现极化束流的潜力
十四五:关键部件的预制、技术攻关，3-4年，经费4.2亿
十五五:装置工程建设，5-7年，用地1500亩，经费45亿
运行10年，升级改造3年，再运行7-10年
建设
运行
规划
粒子探测谱仪
新一代正负电子对撞机，国际粒子物理领域高亮度前沿核心装置之一
专注陶粲能区，探索夸克如何构成物质和研究基本对称性的独特平台

## Slide 4
主要探测器性能需求
• Inner Tracker
– MPGD: cylindrical uRGroove, ~100 μm
– Silicon: low-mass MAPS, <0.3% /layer
• Central Tracker (/p~0.5% @ 1GeV)
– Drift chamber with super-small cells, <130 μm
• PID System (π/K ~4σ@ 2GeV)
– Endcap: DIRC-like TOF– DTOF ( ~30 ps)
– Barrel: RICH (<4mrad) or DTOF ( ~30 ps)
• EMC
– pCsI+ APD: (/E~2.5%, ~5 mm, ~ 300 ps@ 1GeV)
• Solenoid ：1 T
• Muon Detector (eff. >95%, mis-rate <3% @ 1GeV)
– inner layers : glass RPC, >300 Hz/c2
– outer layers : scintillator strip + SiPM, ~ 2.4 m

## Slide 5
供气系统需求
缪子探测系统
窄气隙高阻性气体探测器
气体内径迹探测器
系统 | 气体种类 | 探测器气体体积 | 用气量/天 | 换气率 | 纯度 | MFC | 管路
ITKW |  | 15L | 0.04 |  | 99.999 | 2 | Φ6，6
ECAL | 干燥空气 |  |  |  |  |  | Φ6
PIDB | Ar/CH4 | 172L | 0.72m3 | 30L/h | 99.9999 | 2 | Φ6，48
MDCH | He+C3H8 | 6m3 | 6m3 | 6m3/d | 99.999 | 12 | Φ6，16
MUON | R134a+SF6+iC4H10 | 350L | 3.5m3 | 10容积/d | 99.99 | 3 | Φ6，144
系统 | 气体种类 | 探测器气体体积 | 用气量/天 | 换气率 | 纯度 | MFC | 管路
ITKW |  | 15L |  |  | 99.999 | 2 | Φ6，6
ECAL | 干燥空气 |  |  |  |  |  | Φ6
PIDB | Ar/CH4 | 172L | 0.72m3 | 30L/h | 99.9999 | 2 | Φ6，48
MDCH | He+C3H8 | 6m3 | 6m3 | 6m3/d | 99.999 | 12 | Φ6，16
MUON | R134a+SF6+iC4H10 | 350L | 3.5m3 | 10容积/d | 99.99 | 3 | Φ6，144
桶部粒子鉴别器
主漂移室
电磁量能器
多种类
大用气量
高纯度
高精度配比
STCF供气特点：

## Slide 6
气体集成系统设计
多种类
大用气量
高纯度
高精度配比
气体与温度、湿度、气压相关
供气需要不间断
远程控制与监控
设计需求
多个MFC
多个备选气源
增加水氧控制、管阀件控制
MFC的精度需要考虑
添加温湿度和气压检测
气源可以自动切换、气源量可以监控
控制软件符合高能物理需求、远程关断
实现途径
涉及众多——统一管理

## Slide 7
气体集成系统设计
功能详情：
实时监测；数据采集与存储；
参数控制；故障处理；
系统更新。
设计目标：
供气全过程可视化运行；
运行高效化；控制精准化；
安全连锁机制。

## Slide 8
硬件设计
气体探测谱仪
水氧
自动气体输送柜
配气仪
温湿度、气压
电源
以太网

## Slide 9
气体集成系统
气体分布——耗气量低
气体配置
气体分布——耗气量高

## Slide 10
气体分布系统
多气瓶自动切换——多个备选气源
不间断供气
输气管路——根据气体纯度指标选择不同管路、水氧去除、无泄露
高纯度供气
气体监测——钢瓶气压、输气流量
精准供气
Modbus tcp通讯➡以太网——远程网络通讯
C4H10
SF6
氟利昂
自动气体输送柜——提气输气

## Slide 11
配气仪、温湿度、远程关断
配气仪：
精准配置——可调精度0.1sccm
精准输气——管阀件同样与气体纯度关联
电源分配单元(PDU)：
监测各端口电压、电流、功率
远程控制特定端口开关
环境传感器：
环境监测：
温度:±0.4℃
湿度:±2%RH
大气压强:±1hPa
环境对配气
精度的影响

## Slide 12
软件设计
符合高能物理领域使用方式
软件的内核为EPCIS和ROOT，
采用模块化、层次化和可扩展的设计
固件进行定期更新
软件分为三个大部分，硬件通讯、软件框架和数据库。
硬件通讯：各个硬件的基于EPICS的IOC；
软件框架：包含底层EPICS软件和ROOT软件，图形用户界面、API；
数据库：该数据库引擎的存储的数据需要具有回溯的功能(日志) ，支持三大数据库引擎，引入华为数据库引擎以作为备选，采用时序数据库作为STCF项目的主用数据库引擎，TimescaleDB。
软件框架
气体分布系统属性：多节点协同管控，分布式控制系统

## Slide 13
软件设计
开发平台
EPICS：控制系统开源工具套件
安全性：Channel Access(CA)协议加密通信、网络隔离
拓展性：开源驱动库、独立开发驱动
稳定性：冗余IOC设计
交互层：
驱动层：
硬件层：
上位机
PLC、传感器
IOC驱动
PV值更新
网络、串口、
DAQ等通讯
PV变量（Process Variable）
设备参数、运行状态等
界面设计
Phoebus:控制和监测工业
控制系统的开源软件套件
精准可视化：基于JavaFX图形引擎，千级数量PV实时刷新
结构精简化：CA协议，直接与ioc通讯，无中间层；
控制高效化：非阻塞式多线程通讯
控制模式
控制软件版本V1——一键安装
gitlab软件版本管理
JSGUI和微信小程序
三层控制层级

## Slide 14
总控制界面
各气柜供气情况：
当前气瓶阀门状态、
气瓶实时压力、
故障报警提示灯、
子特气柜详细控制界面跳转；
配气仪工作情况：
各类气体实时输送流量、工作气体总输送流量；
电源管理简略控制：
全部电源总开关；
环境传感器：
子环境传感器跳转
历史报警：
显示最新报警信息，通过复位，对比监测当前有无报警。

## Slide 15
不间断供气
·异常状态显示
·参数直观显示且控制；
阈值——报警
满瓶压力——余量比
·不间断供气
供气气瓶4类警报阈值
触发警报——控件变色
低低报警——自动切换工作气瓶
·登录保护锁——防误操作
·远程锁定——一键停气

## Slide 16
配气仪控制
显示参数：
通道——气体
通道实时流量、压力；总实时流量；
可控制参数：
各通道预设流量值；
输送气体浓度；
阀门开启程度；
阀门、流量计开关
压力阈值；
......
处理逻辑：
过阈警报；
波动记录；

## Slide 17
环境检测、电源管理控制
环境监测传感器
显示参数：
环境温度、湿度、大气压强。
安放位置：
不间断供气系统、配气仪或依实验需求可灵活调整或增减。
逻辑功能：
反映一定时间内参数变化情况
显示详情：
八端口电流、电压、功率；
总输入电流、电压、功率。
控制参数：
各端口独立远程开关；
总电源开关。
异常功率记录、安全反馈
电源管理单元（PDU）

## Slide 18
总 结
Thank you
总结：
系统初步实现气体分布、电源远程控制与功耗监测、环境监测等功能。
已在实验室实践运行，完成高效监控，稳定供气等目标。
展望：
优化ioc结构，进一步提升系统稳定性与提升资源运用率。
优化上位机报警交互逻辑，实现其面对系统内部及来自于STCF总体各类报警的反馈保护逻辑。
将Phoebus后续升级JSGui，以立体建模方式直观控制并接入整个STCF系统。