## Slide 1: 白光中子多用途时间投影室
樊瑞睿 代表 MTPC团队

## Slide 2
简介
Introduction

## Slide 3
Linac
Ion source
Synchrotron

## Slide 4: Time of Flight
Distance
T=0
T= TOF
Time
Gamma flash
neutrons
protons

## Slide 5: 多用途时间投影室的意义
带电粒子测量
中子共振成像
裂变截面测量

## Slide 6: Hardware Update
2019
2021
2023
Notes: There were three major hardware upgrades in MTPC's history. It was built in 2019. In 2021, the original AGET electronics were upgraded to high-frequency discrete devices. In 2023, the detector system was upgraded, adding a gas circulation and pressure control system.

## Slide 7: 探测器结构
场笼结构为圆柱体，兼容单端双端读出模式,单端模式漂移区距离可调，适应不同实验需求
读出阵列采用六边形密堆结构,1519个阳极pad，每个pad边长64mil，阳极区边长约68mm
Weihua Jia, You Lv, Zhiyong Zhang et al. Gap uniformity study of a resistive Micromegas for the Multi-purpose Time Projection Chamber (MTPC) at Back-n white neutron source. NIMA, 1039, 2022.
Yang Li, Han Yi et al., Performance study of the Multi-purpose Time Projection Chamber (MTPC) using a four-component alpha source, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A 1060 (2024) 169045.

## Slide 8: 探测器结构
热压接技术制作Micromegas增益结构@USTC,阳极板表面镀400nm高阻锗层，增加高压下的稳定性
mesh参数：不锈钢丝直径24μm、厚度25μm、LPI-325,透过率55%、张力30N
增益区厚度100μm，支撑柱直径1mm，间隔10mm
均压环采用PCB制作，间隔5mm，电阻值按照雪崩漂移场强比200配置，对应最高电子透过率
J. Feng, Z. Zhang, J. Liu, B. Qi, A. Wang, M. Shao, Y. Zhou, A thermal bonding method for manufacturing micromegas detectors, Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. A 989 (2021) 164958.
J. Feng, Z. Zhang, J. Liu, M. Shao, Y. Zhou, A novel resistive anode using a germanium film for micromegas detectors, Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. A 1031 (2022) 166595.

## Slide 9: 读出电子学
电子学系统主要参数：
  共1536通道（MTPC使用1521通道）
  波形采样频率：40MHz
  触发采样窗宽度：1024采样点
  ADC位数：12bit
Z. Chen et al, Readout system for a prototype multi-purpose time projection chamber at CSNS Back-n, 2022 JINST 17 P05032

## Slide 10: MTPC探测器系统
阳极板
高压电源
电子学电源
气路控制柜
后端电子学
前端电子学
低压电源
混气仪

## Slide 11: BLUET framework
UI interface, Simulation, Waveform analysis, Event reconstruction…
BLUET code has been upgraded to version v5, developed based on Gitlab open to everyone.
Notes: So far

## Slide 12
进展
Progress

## Slide 13: 关键技术研究
MTPC已开展实验与规划实验，最大的技术制约在高能区的测量
  γ-flash干扰
  高计数率
  多重事例叠加
  径迹重建
  时间分辨
  能量分辨
前期的实验技术和实验方法，有效测量的中子能区上限为百keV
针对以上技术问题，开展了关键技术研究
  扩散函数积分算法
  信号成形卷积算法
  径迹端点定时算法
  高能区径迹重建算法
  电子学信号成形算法
  电子学死时间修正

## Slide 14: 径迹端点定时方法
6Li(n,α)
高能区阴极信号
已有方法：通过阴极信号定时得到TOF
新方法：固定靶出射TOF=Tvertex-L/Vdrift
中子能量测量区间扩展至MeV

## Slide 15: 高能区径迹重建方法
高能区中子通量高且有γflash影响，hit点数较多，
前期的径迹查找算法，未判断hit点的连续性
无关hit点误重建为同一径迹，造成高能区事例重建的误差

## Slide 16: 高能区径迹重建方法
增加孤立hit点的排除算法：
通过Hough变换选中可能的hit点，hit点按映射到直线z轴位置排序，判断相邻pad的距离是否存在统计偏离
可对γflash事例进行筛选
提高径迹重建准确率

## Slide 17: 电子学信号成形算法
电子学FPGA逻辑中设计了2级RC滤波，带来波形分析的问题：
2级RC滤波造成信号前沿变慢，影响定时精度
RC滤波时间常数 (带宽) 设置不合适，降低了高频信号幅度且无法过滤低频噪声，造成信噪比下降影响能量分辨和时间分辨
Hongkun. Chen et al, Improving timing precision of the Multi-purpose Time Projection Chamber (MTPC) with waveform deconvolution technique, Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. A Volume 1080, November 2025, 170751

## Slide 18: 电子学信号成形算法
在FPGA逻辑中取消2级RC滤波：
提升信号前沿速度，减小脉冲宽度，提高时间分辨和计数率
3us
10us
1us
7us
127ns
66ns

## Slide 19: 电子学信号成形算法
在FPGA逻辑中取消2级RC滤波：
提高信噪比，提高能量分辨
70ADC
50ADC

## Slide 20: 电子学死时间修正
已开展实验中，电子学为常规触发模式，高能区计数率较高带来死时间问题
为得到准确高能区计数率谱，需要对死时间影响进行修正 (待开展)
新版电子学逻辑：增加高能区强制双触发功能，保证高能区数据有效采集
6Li(n,α)
T0
25.6us
25.6us
window_0
window_1
window_i
25.6us

## Slide 21
结果
Results

## Slide 22: MTPC实验测量
反应 | 实验时间
6Li(n,t) | 2023年2月
235U(n,f) | 2024年10月
H(n,n) | 2024年10月
17O(n,α) | 2024年10月

## Slide 23: 6Li(n,t)反应测量
实验时间：2023年2月
漂移区距离70mm，阴极中心放置6LiF样品
样品参数：
  厚度560nm，Al衬直径89mm、厚度10.8um
  6Li丰度95%，6LiF面密度148ug/cm2、直径66mm
Anode: GND
Mesh
Cathode
100um
5mm
70mm
6LiF
Ar+CO2 (93:7)

## Slide 24: 6Li(n,t)反应测量
阳极板
前端电子学
高低压电源
电子学电源
气路控制柜
后端电子学
MTPC位于厅二，阳极板距离散裂靶中心约77m
束斑：1mmGd-6cmPb-φ12-φ15-φ40组合（加铅砖φ30）
  0.93bar气压：针对氚粒子进行测量（133h）
  0.5bar气压：针对α粒子进行测量（143h）

## Slide 25: 6Li(n,t)反应测量
利用t和α粒子分析中子束班特征参数
对比不同区域能谱，束核能谱比束晕能谱偏硬
详见：白灿报告
束斑中心(mm) | 50%半径(mm) | 边缘锐利度(mm) | XY半径比
(-2.95±0.05, 0.80±0.03) | 17.14±0.01 | 4.95±0.06 | 0.974±0.005

## Slide 26: 6Li(n,t)反应测量
探测器效率研究
粒子角度较大时角度测量效率降低，极限测量角度为cosθ=0.06
统计cosθ<0.06事例数随测量能量的变化，找到测量能量下限E=2.2MeV
测量能量大于2.2MeV的事例占比93.5%，测量角度的cosθ分布与粒子角度符合
电子学效率模拟正在进行

## Slide 27: 235U(n,f)反应测量
实验时间：2024年10月
采用0.6bar气压进行测量
采用低Mesh电压减少α粒子计数率
采用能量射程二维关联对裂变碎片和α进行鉴别
Anode: GND
Mesh
Cathode
100um
5mm
70mm
235U
Ar+CH4 (75:25)
Fission fragments
Alpha particles
Fission fragments

## Slide 28: 235U(n, f) cross section measurement
Preliminary
Preliminary
Preliminary
The distributions of the vertexes of (a) decay α particles from the 235U sample. (b) fission fragments from the 235U(n, f) reaction.
Preliminary
Courtesy: Haofan Bai(PKU)

## Slide 29: 17O(n,α)反应测量
实验时间：2024年10月
前期已采用SiC探测器测量
采用MTPC开展测量提高统计量减小误差
采用0.15bar气压开展测量
初步结果验证了SiC测量结果的准确性
Anode: GND
Mesh
Cathode
100um
5mm
70mm
17O target
Ar+CH4 (75:25)

## Slide 30: 束流实验
束流实验集锦

## Slide 31: 国际同行认可
收到DRD1 Collaboration邀请加入WG4
ND2025会议

## Slide 32
礼
Thanks