## Slide 1
基于WASA芯片的微结构气体探测器的高密度读出电子学系统
清华大学 工程物理系
汇报人：杨衍骁
日期：2025年8月
董建蒙，刘灿文，杨衍骁，龚光华，邓智

## Slide 2
WASA芯片简介
目 录
01
02
03
04
读出电子学系统介绍
读出系统测试情况
未来展望与规划

## Slide 3
01
WASA芯片简介

## Slide 4
WASA芯片介绍
WASA芯片是清华大学工程物理系针对CEPC-TPC多通道、高密度读出等特点开发的一款低功耗前端读出芯片，采用台积电65纳米工艺，集成了16通道的波形采样SAR-ADC以及数字滤波等模块
  模拟前端：电荷灵敏前放+CR-RC电路；数字部分：两级基线恢复+梯形滤波
  两级缓存：环形buffer+事例buffer
  触发方式：外触发、自触发、两级符合触发
  最大采样率：100MSPS；采样长度：1~256个采样点
  数据带宽：3.2Gbps
  增益：10~40mV/fC；成型时间：160~400ns
WASA芯片简介
WASA芯片功能框图
WASA芯片版图
1
Notes: 该芯片采用台积电65纳米工艺,集成了16通道的波形采样ADC以及数字滤波等模块。其中ADC采用了逐次比较结构，功耗低尺寸小，便于多通道集成。ADC对模拟前端输出的差分模拟波形进行数字化,数字部分对数字化的波形进行数字滤波，滤波后的波形存储在环形buffer中。数字滤波具体包括了两级基线恢复以及数字梯形滤波模块。此外芯片还集成了触发模块，可以实现外触发，自触发以及外触发加窗等多种触发模式。当触发模块收到的触发后，将环形buffer中的一段波形送入打包模块进行打包，打包后数据存入多事例buffer。全芯片通过LVDS进行数据输出。可以根据不同的事例率配置不同的LVDS的对数来降低输出功耗。

## Slide 5
WASA芯片简介
WASA芯片电子学测试指标：模拟前端输出
  模拟前端增益：10，20，30，40mV/fC
  CR-RC成型时间：160，240，320，400ns
  模拟前端瞬态输出如下
参数 | 测试值
采样率(max) | 100 MSPS
转化精度 | 10 bits
有效位数(ENOB) | 9.3 bits@ fin= 2.4 MHz
最大积分非线性 | 0.6 LSB
最大微分非线性 | 0.6 LSB
模拟前端功耗（单通道） | 1.38 mW
WASA: a low power and high integration readout ASIC for TPCs in 65 nm CMOS, Wei Liu, Canwen Liu et. al, 2024 JINST 19 P04036
2

## Slide 6
WASA芯片简介
WASA芯片电子学测试指标：线性
WASA: a low power and high integration readout ASIC for TPCs in 65 nm CMOS, Wei Liu, Canwen Liu et. al, 2024 JINST 19 P04036
梯形上升时间：600 ns，平顶时间：200 ns
采样率：40 MHz，模拟前端增益：10 mV/fC
使能芯片梯形滤波后的输出（LSB）
3

## Slide 7
WASA芯片简介
WASA芯片电子学测试指标：功耗
WASA: a low power and high integration readout ASIC for TPCs in 65 nm CMOS, Wei Liu, Canwen Liu et. al, 2024 JINST 19 P04036
单通道模拟前端功耗：1.38 mW
单通道数字部分功耗VS时钟频率
单通道ADC功耗VS时钟频率
2.73 mW
0.83 mW
40MHz采样率下，单通道总功耗为4.94mW
4

## Slide 8
读出系统介绍
02

## Slide 9
9
CUBES-C-xxx： Commander CL and/or LL
CUBES-U-xxx：Utility 给CUBES-C提供支撑
CUBES-B-Hxx：Brick 高速FL功能
CUBES-B-Lxx： Bridge/Breakout 低速HDR信号分接
CUBES-E-xxx: End-node 低速FL功能
CUBES-S-xxx: Services DUT适配板/转接板
CUBES-P-xxx: Panel 面板PL
CUBES-I-xxx: Injection/Insert 故障注入
CUBES-X-xxx: expander/extention 机械安装固定配件
分布式结构
  摆脱“控制器+背板+功能插件”的传统结构
  支持超长物理距离的光纤/铜线连接
  节点数量任意扩展
模块化
  按“通信/处理/电气”进行硬件分层，不同层级可互换组合
  支持柔性连接、定制适配连接
全网络连接
  标准以太网，兼容性好扩展性强
时间协同控制
  全部节点可以达到纳秒级同步
  支持集成时钟，时间触发和其他基于时间的信号处理
读出系统硬件设计
CUBES：基于功能分层的模块化电路
5

## Slide 10
读出系统结构
WASA-FE
ASIC + 前处理
气体探测器
CUTE-WR-A7
汇总+触发+控制+计算
DET-Link
FE-Link
供电(opt)
+散热
FE-Link
STK
连接探测器
WASA芯片
FE-Link
PLL
WASA-FE
FE-Link: 前端与后端的物理通道
提供数据通路、时钟通路、触发通路
采用SFF-8654 高性能 电缆连接
每个STK叠层板支持3个FE-Link，具有额外的供电端子
采用FMC叠层结构，支持多种后端处理模式，可适应不同通道规模的探测器系统
CUTE-WR-A7：标准FMC子卡，属于CUBES-C模块，支持White Rabbit协议
6

## Slide 11
读出系统硬件设计
连接探测器
WASA芯片
FE-Link
PLL
WASA-FE
每个WASA-FE前端板搭载4片WASA芯片，共64个读出通道
WASA-FE采用直通模式，即前端板上无逻辑处理，ASIC信号直连FE-Link
模拟输入采用SAMTEC QTE连接器
板载PLL CDCM6208提供ADC采样时钟和读出时钟（新版本硬件中用扇出芯片替代PLL）
FE-Link提供DC 12V供电，DC-DCLDOWASA
7

## Slide 12
读出系统硬件结构
CUTE-WR-A7是一款实现 White Rabbit 双端口节点功能的通用 FMC 标准子卡，搭载Artix-7 FPGA，支持 WR 协议，兼容 PTPv2 协议；
可提供相对偏差好于 1 ns， 信号抖动小于 30 ps的时钟信号；
CUTE-WR-A7
STK叠层板
配置，同步，处理，存储，上传等功能
全部由Cute-WR-A7完成
多个分布式模块独立工作，利用WR网络实现时间同步和频率谐振
配置，同步，处理，存储，上传功能
由Cute-WR-A7和商业载板分担
充分发挥商业载板的处理/存储/通信能力
配置，管理，数据处理，存储，上传功能
由Cute-WR-A7和xTCA/VME/PXI/VPX等载板分担
多载板利用机箱内部同步机制，或者使用Cute-WR-A7实现同步
单/多模块
单载板
多载板
供电底板
商业载板
标准载板
xTCA/VME/VPX
STK叠层板
8

## Slide 13
CUTE-A7固件结构框图
基于CUTE-WR-A7核心板的FPGA开发数据读出、触发、芯片控制功能的固件
  ASIC数据串转并、数据时间戳、两级缓存
  提供以太网接口（TCP、UDP）与上位机通信，进行数据读出和芯片控制
  固件包含WRPC，支持WR协议
读出系统固件结构
WASA-FE
探测器
FE-Link
SIPO×4
Serial Data
SPI控制
WASA寄存器
WASA芯片复位、
片选、标定(IIC)
L1 FIFO×4
L2 FIFO×1
TCP/IP
PC
外触发信号
上升沿
UDP
Artix-7
UDP
IIC decoder
SPI decoder
9

## Slide 14
读出系统指标测试
03

## Slide 15
读出系统原型机测试
WASA-FE
信号注入板
CUTE-WR-A7
STK
上位机
测试环境：
  采样率40MHz；读出时钟：125MHz
  用信号发生器和信号注入板向WASA-FE的所有通道注入电荷信号
  CUTE-WR-A7与上位机直接通过以太网连接，上位机获取数据并存储
  WASA配置情况：
    触发模式：过阈自触发，自触发阈值：7000LSB
    采样长度：255
    前端增益：10mV/fC
    成型时间：160ns
10

## Slide 16
读出系统原型机测试
WASA-FE
信号注入板
CUTE-WR-A7
STK
上位机
改变输入电荷量，上位机通过以太网采集波形如下（同一片WASA芯片的16个通道）：
上位机采集到的数据与WASA芯片的输出波形、线性、基线及基线抖动等指标相符合
11

## Slide 17
联合探测器测试
测试环境：
  采样率40MHz；读出时钟：125MHz
  连接微结构气体探测器(MGPD)，并放置放射源
  CUTE-WR-A7与上位机直接通过以太网连接，上位机获取数据并存储
  WASA配置情况：
    触发模式：过阈自触发，阈值：7000LSB
    采样长度：255
    前端增益：10mV/fC
    成型时间：160ns
探测器信息：
见科微仪
Micromegas探测器
(仅使用其中64个通道接入前端板)
12

## Slide 18
联合探测器测试
利用上位机采集WASA芯片的输出如下
数据采集波形是由WASA芯片的多次触发事例叠加
波形峰值分布在最大值和触发阈值范围内几乎是连续的
在后续进行能谱分析、粒子径迹分析时，需要分离WASA芯片单通道输出或使能梯形滤波
13

## Slide 19
04
总结与展望

## Slide 20
总结
基于WASA读出芯片设计了前端硬件
设计了针对WASA读出芯片的固件，支持数据采集、芯片控制与配置
注入电荷信号以及连接微结构气体探测器进行测试，验证读出系统的可行性
后端系统设计可根据前端探测器规模扩展和定制，增强整套系统的可扩展性
14

## Slide 21
未来展望
时钟扇出芯片
LMK1D2104RHD
去除LVDS缓冲芯片
新版WASA_FE V1.2已生产
板载PLL芯片
LVDS缓冲芯片
WASA_FE V1.2
WASA_FE V1.1
新版本硬件WASA_FE V1.2在功耗、尺寸、布局方面做出优化
新版WASA芯片可以提供更精确的局部触发阈值调节等功能
采用了2025年的新版本WASA芯片
15

## Slide 22
电子学系统后续规划：
采用小白兔网络，实现高精度时钟和时间分发，前端可实现高精度同步、异步触发
后端读出板提供小白兔协议支持，数据可通过小白兔网络传递，链路复用简化网络拓扑结构
前端板硬件可根据探测器具体需求及前端芯片定制，增强后端读出系统通用性，可匹配不同前端系统
根据系统总通道数规模，小白兔交换机WRS可进行多级级联
未来展望
16

## Slide 23
谢谢！
汇报人：杨衍骁
日期：2025年8月