## Slide 1
汇报人：全浩
汇报时间：2025年8月22日
HIAF-HIRIBL中
多次取样电离室前端读出电子学工程样机研制
1
导师：杨海波
邮箱：quanhao@impcas.ac.cn

## Slide 2
01
研究背景
02
设计方案
03
测试结果
CONTENTS
目录
04
总结
2

## Slide 3
01
研究背景
3

## Slide 4: 研究背景
PS是最领先的探测器技术之一
HIAF装置
HIRIBL结构
HIAF是“十二五”国家重大科技基础设施之一
配置放射性次级束流分离器（HIRIBL）
采用Bρ-TOF-ΔE方法，要求测量Z<93的粒子
选取气体电离室作为能损探测器
在F4和F6处安装能损探测器
4

## Slide 5: 研究背景
现有数字化仪不适用，需要研究新一代仪器
屏栅电离室
由阴极，栅极，阳极组成
栅极有屏蔽作用
感应电流的持续时间基本一致
twins-MUSIC探测器
粒子入射间隔较短示意图
由单一阳极平面改成多阳极读出
由两个子电离室场笼，以及金属外壳组成
可以判断入射位置和入射顺序
现有读出电子学不适用，需要研究新一代仪器
5

## Slide 6: 预期目标
通道数 | 9
幅度分辨率 | <0.5%
计数率 | 10^6
寿命需求 | >3年
测量电荷范围 | 3.2 fC - 2043.2 fC
读出电子学要求
6

## Slide 7
02
设计方案
7

## Slide 8: 硬件设计
读出控制系统框架图
9个电荷灵敏前置放大器（CSA）
1个读出控制模块（RCM）
CSA实拍图
将电荷信号转换成电压信号
奇零相消电路，衰减系数1us，消除过充
二级钳位保护电路，保护CSA和RCM
8

## Slide 9: 硬件设计
读出控制电子学框架图
前端接口电路
模拟调理电路
模数变化电路
FPGA及其外围电路
光纤传输电路
电源电路
9

## Slide 10: 硬件设计0
模拟调理电路
选用低噪声的OPA2211
通过远程控制，实现三档可调节增益变化
由THS4522实现单端转差分，再输入ADC中
配合CSA，能够覆盖测量电荷的范围
10
模数变换电路
集成16个14位通道
转换范围为-1V到1V

## Slide 11: 硬件设计
RCM实拍图
测试平台实拍图
最多16通道输入，可远程实现3个挡位增益变化
采用AD9249芯片，具有高集成度，高分辨等特点
通过6.25G光纤和DAQ相连
11

## Slide 12: 固件设计
FPGA是控制核心，其固件设计的优劣将决定整个系统的好坏！
FPGA设计图
FPGA固件设计主要由控制模块，处理模块，传输模块和时钟模块组成
12

## Slide 13
03
测试结果
13

## Slide 14: 测试结果
基线和噪声测试结果
线性和分辨率测试结果
每个通道的基线稳定
噪声的RMSE值小于2 ADC道
线性拟合曲线高度重合
积分非线性优于0.68%
在范围内，幅度分辨率均小于0.4%
14

## Slide 15: 测试结果
400mV输入时温度对输出的影响
测试用温度室实拍图
在整个110°的变化中，增益变化小于0.2。
这表明电子系统受温度的影响较小。
15

## Slide 16: 测试结果
双组分α源测试结果
双组分α源测试平台实拍图
与MUSIC探测器进行联合测试，能谱有两个峰，能量分辨率约为1.037%。
满足要求的能量分辨率
16

## Slide 17
04
总结
17

## Slide 18: 总结
18
放射性次级束流分离器（HIRIBL）选取twins-MUSIC探测器作为能损探测器；
电子学系统包括9个电荷灵敏前置放大器（CSA）和1个读出控制模块（RCM）；
最多16通道输入，可远程实现3个挡位增益变化，通过光纤与DAQ相连；
固件设计主要由控制模块，处理模块，传输模块和时钟模块组成；
积分非线性优于0.68%，幅度分辨率小于0.4%；
在110°的温度变化中，增益变化小于0.2；
利用双组分α源进行测试，能量分辨率约为1.037%。

## Slide 19
汇报人：全浩
汇报时间：2025年8月22日
Thanks for listening
19
导师：杨海波
邮箱：quanhao@impcas.ac.cn