## Slide 1: 光电RPC高计数率下的行为研究
赵一锭，胡东栋，邵明
中国科学技术大学 （核探测与核电子学国家重点实验）

## Slide 2
介绍——阻性气体探测器
计数率效应
实验测试结果
理论解释
实验数据抽样 / Garfied++模拟
总结
目录

## Slide 3: 介绍
（阻性）气体探测器
01

## Slide 4: 阻性气体探测器
气体探测器 : 由于 低物质量、低成本、大面积、较好的时间分辨和空间分布，广泛应用于各种核物理实验中: 如 探测和测量带电粒子的轨迹、能量和速度等信息。
阻性气体探测器: 是气体探测器的一种改进类型，其核心特点是引入了阻性电极（如阻性板或阻性丝）。阻性电极能够限制雪崩效应的范围，从而避免全放电，提高探测器的空间分辨率和计数率。（当雪崩发生时，局部区域的电场会瞬间下降（因为电流流经高电阻），阻止雪崩发展成破坏性的火花放电。 如 RPC/MRPC
RPC
MRPC

## Slide 5: 计数率效应
Rate effect: 计数率限制、计数率效应、电阻率限制最大计数率、高计数率时性能下降
02

## Slide 6: 计数率效应 （Rate effect）
对于阻性气体探测器：
在一次事例中，一次雪崩（持续时间 ~ 1ns）产生的电荷累积到阻性电极表面，会导致局部电场下降。累计电荷的泄放速度，决定了局部电场大小。
对于阻性电极（电阻率和介电常数用表示），在其表面的点电荷产生的电势随时间的变化
其中 , 衡量电荷泄放速度快慢（e.g.,, 电荷需要几ms才能泄放）
在单位面积，上一个雪崩结束后经过时间，又探测到一个事例，若局部电场还没恢复时，此时由于电场降低，雪崩增益会降低（时间分辨也会变差）。当足够小时，增益会小到不能被探测。
阻性气体探测器的计数率存在上限，且在工作范围内，随着计数率的增加（等效为 工作电场下降），探测器的增益下降，时间分辨变差。

## Slide 7: 实验测试结果
光电RPC、不同电阻率玻璃
03

## Slide 8: 光电RPC
基于RPC，阴极用光阴极替代，直接探测光阴极平面产生的光电子（消除了原初电子的位置涨落），气隙窄（高电场），因此时间分辨很好。
工作气体：R134a/SF6/iC4H10 (90/5/5)
气隙厚度：215 um
实验室测试：利用355nm 高能量fs脉冲激光产生光电子,出射激光重复率可调
阻性浮法玻璃阳极：1.5e10
HV= 2500 V
单光电子时间分辨经过TA修正后 达到 20 ps .
准确测试单光电子增益、时间分辨，适用于测试不同气体性质、不同阻性材料响应。

## Slide 9: 不同阻性材料下计数率测试
浮法玻璃体电阻率：1.5e9, 1.4e10, 3e11, 2e12
单光电子测试结果：
阻性玻璃阳极电阻率越低，探测器的计数承受能力越大；
结论：
高计数率时，随着计数率增加，增益减小，时间分辨变差；
相同增益下：高计数率时的时间分辨 比 无Rate effect时差得多（？）

## Slide 10: 理论解释
高计数率时，增益减小，时间分辨迅速变坏
04

## Slide 11: 定性解释
对单电子，时间分辨近似为
其中 为有效汤森系数，v为电子漂移速度，与电场关系： , v ∝ E。
当外加电场和气隙厚度不变时:
在低计数率时， 为常数；
在高计数率时，由于计数率效应，会产生压降，导致电场降低 , 然而相邻两个事例的时间差并不是一个常数，服从均值为的指数分布），因此对每一次事例， 并不是常数， , v 是变化的， 对时间分辨带来了额外的晃动。

## Slide 12: 公式推导 （增益随计数率的变化）
单位面积上，一次单电子雪崩产生的电荷（Q）累积到电极板上，导致局部电势降低，外加电压为U
不考虑空间电荷效应(汤森雪崩)：
雪崩电荷到达电极平面,并随时间释放 ： 电势降低假设为： （A为常数）
稳态时，单位面积上，平均每隔 产生一个信号，此时由累积电荷造成的平均总电势降 当n无穷大时：
设平均计数率
电子雪崩时感应到的平均电势差为
平均电荷

## Slide 13: 对平均电荷进行拟合
把增益归一化，其中激光光斑面积， 为时间常数
公式能够很好的拟合不同电阻率下 平均增益 随 平均计数率 的变化
1.5e9 | 6.682 | 0.000887
1.4e10 | 6.973 | 0.00864
3e11 | 6.589 | 0.175
2e12 (quartz) | 4.2 | 0.7434
1.5e9 | 6.682 | 0.000887
1.4e10 | 6.973 | 0.00864
3e11 | 6.589 | 0.175
2e12 (quartz) | 4.2 | 0.7434
, 低计数率时，
For ,
= 5.5e6 , => ;
c2 = kA = 0.1823, => A = 28.155

## Slide 14: 高计数率()时等效电场减小()
, 都为平均值；实际上相邻两个光电子信号的时间差服从指数分布，其PDF为：
其中1s产生的平均光电子数， 与 对应：
定义 “信号频率” , 计数率
e.g. = 1000Hz 时，dt 和 分布为：
= 100Hz
平均电势降低
[Hz] | [V]
1 | 1
50 | 48
100 | 87
500 | 299
1000 | 474
2000 | 708
1 | 1
50 | 48
100 | 87
500 | 299
1000 | 474
2000 | 708

## Slide 15: 实验数据抽样 / Garfied++模拟
增益、时间分辨变化
05

## Slide 16: 时间分辨变化——1、利用实验测试数据抽样模拟
在低计数率下，实验测试了探测器不同电压下（2000~2650V，步长50V）的信号，每组电压采集了4000个信号
示波器采集到的信号，绿色为RPC信号，红色为PMT信号
工作气体：R134a/SF6/iC4H10 (90/5/5)
恒比定时（CF系数 = 0.2） + TA修正 （e.g. 2400V）
29ps -> 22ps
RPC时间分辨=
=19.8 (ps)

## Slide 17: 抽样流程及结果
对低计数率下的实验数据抽样，能复现变化趋势。
高计数率下偏离较多，是因为无2000V以下的数据, 当HV<1975V时，此时事例舍去。
= 100/
HV = 2400 -

## Slide 18: 时间分辨变化——2、Garfield++模拟
在Garfield++中，电场可以设置为定值。
为了消除空间电荷效应的影响，根据实验测试的感应随电压的变化，手动设置不同电场下的有效汤森系数：
当U > 2000V 时，多项式拟合数据点；U<1900V时，指数外推，得到拟合函数Q(U)。
求解，可以得到不同电场下的有效汤森系数；其它参数通过气体文件读取。
Chart: Experiment Q vs HV
| 2000 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 | 2300 | 2350 | 2400 | 2450 | 2500 | 2550 | 2600 | 2650
 | 957718 | 1363030 | 1886360 | 2365650 | 2902390 | 3641620 | 4199740 | 4853660 | 5538970 | 6251270 | 6968330 | 7500000 | 8177840 | 9116310

## Slide 19: Garfield++ 模拟结果
Garfield++模拟能够很好的复现计数率效应，且与实验数据吻合很好

## Slide 20: 总结: 增益和时间分辨随计数率的变化
阻性气体探测器在高计数率下会出现增益降低、
实验数据抽样和Garfield++模拟能够很好的复现计数率效应。

## Slide 21: 总结
（阻性）气体探测器、计数率限制、计数率效应
06

## Slide 22: 总结
阻性气体探测器在高计数率时，会出现 增益下降、探测效率降低、时间分辨变差等情况；阻性材料电阻率越低，探测器计数能力越大。
实验测试表明，低电阻率材料能够有效增大探测器的计数能力；发现高计数下，相比于低计数率时、同等增益条件下，时间分辨显著更差。
解释了这一现象：计数率服从随机分布，导致电势降低也是随机的，带来了额外的时间晃动。
利用实验数据抽样 和 Garfield++ 模拟，复现了实验现象。
意义：有助于研究高计数率时，阻性气体探测器的响应（如增益、时间分辨）。

## Slide 23: 谢谢！