## Slide 1: SiPM 测试
2025年05月06日
叶昌庆

## Slide 2
频谱仪询价
型号 | 品牌/产地 | 单价（万元） | 频率范围 | 噪声水平（DANL，dBm/Hz） | 网页链接 | 备注
4052H | 思仪/中国 | 50 | 2 Hz ~ 50 GHz | -161（1 GHz，前放开） | https://www.ceyear.com/spectrum_analyzer-189 | 桌面式频谱仪
4082E | 思仪/中国 | 48 | 2 Hz ~ 26.5 GHz | -162（1 GHz，前放开） | https://www.ceyear.com/spectrum_analyzer-184 | 桌面式频谱仪
4957E | 思仪/中国 | 28 | 30 kHz ~ 26.5 GHz | -151（最佳，前放开） | https://www.ceyear.com/rf_microwave_comprehensive_test_set-32?type=jishu | 手持频谱仪
N9040B | 是德/美国 | 88 | 3 Hz ~ 50 GHz | -174（1 GHz，前放开） | https://www.keysight.com/us/en/product/N9040B/uxa-signal-analyzer-multi-touch-2-hz-50-ghz.html | 桌面式频谱仪
N9030B | 是德/美国 | 30 | 2 Hz ~ 50 GHz | -166（1 GHz，前放开） | https://www.keysight.com/us/en/product/N9030B/pxa-signal-analyzer-multi-touch-2-hz-50-ghz.html | 桌面式频谱仪
N9020A | 是德/美国 | 20 | 10 Hz ~ 26.5 GHz | -166（1 GHz，前放开） | https://www.keysight.com/us/en/product/N9020A/mxa-signal-analyzer-10hz-26-5ghz.html | 桌面式频谱仪
N9917A | 是德/美国 | 25 | 30 kHz ~ 18 GHz | -155（1 GHz，前放开） | https://www.keysight.com/us/en/product/N9917A/fieldfox-a-handheld-microwave-analyzer-18-ghz.html | 手持频谱仪
Notes: 成形时间高斯达峰时间3
成形时间τ=25ns，高斯达峰时间3 τ

## Slide 3
SiPM读出电子学进展
SiPM 载板
  主要功能：SiPM 载板，测试时与LED 载板共同使用
  进度：单板全部功能测试正常
放大板
  主要功能
    能量信息
    高低增益放大适配更大动态范围光子数（×10 & ×100）
    成形滤波，使上升沿减缓，提高采样精度降低后端采集压力
    时间信息
    甄别器
    高压模块
  进度：除高压模块外，单板全部功能测试正常
采集板
  主要功能：通过ADC将能量信息数字化
  进度：设计完成，已投出
数据处理板（开发板）
  主要功能
    将能量信息传递给上位机做能谱分析
    TDC，并将时间信息传递给上位机
  进度：已有代码

## Slide 4
放大板测试结果
放大部分幅频响应
设计预期
高增益：100
低增益：10
-3dB带宽：100MHz
基本符合设计预期与要求
Low Gain：
High Gain：

## Slide 5
放大板测试结果
成形：
成形部分带有增益~1.12 （可调整）
波形变为类高斯波形
基本符合设计预期与要求
Notes: 成形时间高斯达峰时间3
成形时间τ=25ns，高斯达峰时间3 τ

## Slide 6
联合测试
实验设置：
LED1设置：0V；1.20V；1.21V；1.22V…1.42V 的脉宽为10ns的脉冲信号
LED2电压设置：1.25V的脉宽为10ns的脉冲信号
SiPM采用Standard output
调整LED1电压，以及LED2开关

## Slide 7
实验结果
LED1：1.21V
LED2：OFF
High Gain 结果：
结果错误 绘制统计图时，使用的是
Bin number 而不是 Bin width
导致实际使用的bin width = 1.2
使得每间隔5个bin，产生一个峰

## Slide 8
LED1：1.20V
LED2：OFF
High Gain 波形：
结果更新
统计结果：
Bin_width = 8
无明显分立峰
可能原因：
高压电源质量
长拖尾导致波形堆积严重

## Slide 9
高压电源
电源1：
CAEN电源插件
~100mV 波动
电源2：
Wisman 电源模块
~1mV 波动
选用电源2

## Slide 10
波形堆积
波形堆积严重
实现单光子分辨的时域波形
此次采集的时域波形

## Slide 11
去除成形
仍未实现单光子分辨
噪声…

## Slide 12
成本统计
SiPM 载板
  制板单价：500
  焊接费：300
  元器件：
放大板
  制板单价：500
  焊接费：300
  元器件：
采集板
  制板单价：500
  焊接费：300
  元器件：
数据处理板（FPGA）
  目前使用开发板
  后续自己设计的话，可以集成实现多个采集板的读出
一套合计：