## Slide 1: 中子物理实验中的波形数字化
曹喆
中国科学技术大学
核探测与核电子学国家重点实验室

## Slide 2: Outline
物理实验背景
主要技术路线
设计和测试方案
工作基础和计划

## Slide 3: 项目背景
中国工程物理研究院核物理与化学研究所
  关系国家安全大型中子物理实验
  多通道高垂直分辨高速信号采集系统
项目意义
  自主知识产权用于国家安全领域
  取代“示波器墙”
  根据中子物理实验订制电子学

## Slide 4: 电子学需求
信号特征
  正极性或负极性单端信号
  动态范围:±10mV~±10V
  带宽:DC~250MHz
电子学需求
  分辨率12bit，有效位9bit
  采样率1.25GSPS
  一次触发存储长度50us
  触发位置50us内可调
  外同步信号触发，待测信号自触发，触发阈可调

## Slide 5: Outline
物理实验背景
主要技术路线
设计和测试方案
工作基础和计划

## Slide 6: 波形数字化技术
基于高速模拟存储
SCA高速采样存储+高精度低速ADC模数变换
优缺点
  √减少对高速ADC需求
  ×死时间长，SCA设计较难
物理实验应用
  AMANDA：ATWD
  ANTARES：ARS0/ARS1
基于高速ADC
高速高精度ADC直接模数变换
优缺点
  √电路结构简单，无死时间
  ×功耗，受限ADC技术发展
物理实验应用
  LUX：14bit@105MSPS
  Darkside：12bit 250MSPS/14bit 100MSPS
Notes: SCA死时间大多在10us量级，部分可以达到亚微秒量级

## Slide 7: 中子物理实验中的波形数字化
(n,γ)核反应截面测量BaF2探测
  Los Alamos DANCE
    Acqiris DC265：8bit 500MSPS
  CERN TAC
    Acqiris DC270：8bit 1GSPS
    Acqiris DC240：8bit 2GSPS
  401 GTAF
    Acqiris D271A：8bit 1GSPS
基于高速高精度ADC波形数字化
  ×商用插件
    通用性，分辨率低，指标与实验不符
  √根据物理实验订制电子学
    专用性，满足实验最大性能需求
Device | PXIe-5162 | Project
Vendor | NI | USTC
Sample rate | 1.25GSPS | 1.25GSPS 1.5GSPS
Resolution | 10bit | 12bit
ENOB | 6~7bit | 9bit
Notes: TAC（Total Absorption Calorimeter）

## Slide 8: 高速高精度ADC
高速ADC技术
  Flash、流水线、折叠插值、交替并行采样
Flash ADC
  速度快、精度低
  资源使用多、功耗大
交替并行采样
  单信号多ADC处理
  提高采样率
  无法提高采样精度
折叠插值ADC
  高速高精度
  粗量化：并行比较
  细量化：折叠波形、插值电路

## Slide 9: ADC12D1800
12bit 1.8GSPS
独立双通道/单通道
AC/DC couple
静态指标
  DNL：±0.4LSB
  INL：±2.5LSB
动态指标（248MHz输入）
  ENOB：9.2bit
  SNR：57.8dB
  SINAD：57.3dB
  SFDR：67.5dB
  THD：66.6dB
输入带宽
  Non-DES:2.8GHz
  DES:1.5GHz
采样率
  Non-DES:150MSPS~1.8GSPS
  DES:500MSPS~3.6GSPS
功耗
  4.44W

## Slide 10: 宽带信号处理
直流耦合
  ×变压器：MHz~GHz
  √运放：DC~GHz
全差分运放
  直流基线可调
  Pspice仿真
大动态范围信号处理
  下一步升级计划
250MHz sine wave input @Gain=18dB
-3dB=360MHz @Gain=18dB

## Slide 11: Outline
物理实验背景
主要技术路线
设计和测试方案
工作基础和计划

## Slide 12: 系统结构
电子学系统功能
  数据采集
  时钟
  触发
基于PXI架构
  完善的机械和电气性能
  标准模块化
  便携性、易于维护升级
PXI 3U
  信号处理模块×1
  数据采集模块×2
  时钟模块×1
  触发模块×1

## Slide 13: 信号处理模块
模拟信号调理
  4通道
  直流耦合
输入
  单端
  正极性/负极性
  动态范围0~+100mV/-100mV
输出
  差分
  共模1.25V
  差模动态范围800mVpp

## Slide 14: 数据采集模块
波形数字化
  高速高精度模数变化技术
单模块2通道
  2个模块，总计4通道
ADC
  12bit 1.25GSPS
PXI接口
  32bit 33MHz
  PXI专用总线
接收外时钟和触发
  时钟：前面板差分Lemo
  触发：前面板单端Lemo，背板PXI总线

## Slide 15: FPGA需求
低成本、低功耗
无特殊硬核需求
时钟资源
  BUFG>450MHz
LVDS资源
  DDR接收>900Mbps
I/O资源
  ~400 I/O
存储资源
  双通道，50us
  一次触发净数据1.25GSPS×2×12bit×50us=1.5Mbit

## Slide 16: 多时钟域设计
Clock region | Frequency /MHz | Function | Generator
Global clock | 100 | FPGA system clock | Clock module
 | 156.25 | ADC data divide clock | FPGA
 | 312.5 | ADC data clock | ADC
 | 1250 | ADC sample clock | PLL
PXI bus clock | 33 | CPLD system clock | PXI bus
 | 33 | FPGA FIFO read/write clock | CPLD

## Slide 17: 高精度时钟产生
高精度晶振
PLL
  Aperture jitter=200fs
  248MHz:SNR=57.3dB,jitter<795.39fs
LMX2541系列
  VCO：3480~4000MHz
  Divider：1~63
  单通道单端正弦波输出
  Jitter=188.1fs
LMX2581系列
  4个VCO：1800~3760MHz
  双通道差分正弦波输出
  Jitter=148.0fs

## Slide 18: 功耗与散热
主要器件功耗
Component | Function | Voltage /V | Current /mA | Power /mW
ADC | Analog | 1.9 | 1345 | 2555.5
 | T/H, clock | 1.9 | 495 | 940.5
 | Output | 1.9 | 330 | 627
 | Encode | 1.9 | 165 | 313.5
FPGA | Vccint | 1 | 573 | 573
 | Vccbram | 1 | 36 | 36
 | Vccaux | 1.8 | 212 | 381.6
 | Vcco ADC | 1.8 | 6 | 10.8
 | Vcco LVDS | 2.5 | 71 | 177.5
 | Vcco others | 3.3 | 12 | 39.6
CPLD | Vccint/Vccio | 3.3 | 55 | 181.5
PLL1 | Power | 3.3 | 204 | 673.2
PLL2 | Power | 3.3 | 178 | 587.4
Total |  |  |  | 7097.1
散热处理
PXI机箱风冷
FPGA
  A7低功耗
  估算1.3W
  散热片备用
ADC
  4.44W
  风扇与散热片组合

## Slide 19: 时钟模块
时钟功能
  全局同步时钟分发
  前面板、差分线
  分发多路信号
PXI 3U
  PXI总线
  电源
时钟扇出器件
  1：N LVDS fanout

## Slide 20: 触发模块
触发功能
  外触发和系统触发
  通过背板分发
触发信号甄别
  DAC设置甄别阈
  高速比较器
PXI专用总线
  星形触发线
    13根
    2槽点对点到3~15槽
    固定2槽
  触发总线
    8根
    所有设备可用

## Slide 21: 验收测试
依据IEEE STD 1241-2000
测试方法 | 测试指标
频谱测试 | ENOB
 | SNR
 | SINAD
 | SFDR
 | THD
 | 2~10th Harmonics
 | 2/multi tone IMD
 | 2/multi tone SFDR
 | FPBW
直方图测试 | DNL
 | INL
 | Missing Code
 | Gain Error
 | Offset Error

## Slide 22: 频谱测试
不同输入信号频率下频谱测试
  改变信号源输出信号频率，得到一系列频点下的频谱测试结果，并做出相应曲线
全功率带宽测试
  ADC输出信号幅度下降到-3dB时的输入信号频率
双音互调测试
  调节信号源输出正弦波频率，使两者之差为0.5MHz，使用分析软件进行数据获取并进行双音互调分析

## Slide 23: 直方图测试
正弦波输入
大量采样量化后数据统计
  INL/DNL/Gain Error/Missing Code/Offset Error…

## Slide 24: Outline
物理实验背景
主要技术路线
设计和测试方案
工作基础和计划

## Slide 25: 工作基础
波形数字化领域丰富的项目经验和深厚的技术积累
  高速高精度模数变换
  开关电容阵列
十多年超高速模拟数字变换设计经验
  国家自然科学基金，中国科学院知识创新工程重要方向性项目
  与中国计量科学研究院等广泛合作
研发基于IEEE标准ADC测试平台
  硬件测试装置，软件测试程序
  为华为海思，复旦大学等测试，得到业界好评
多篇高水平文章
  IEEE Transactions，Nuclear Instruments and Methods等

## Slide 26
核探测与核电子学国家重点实验室
  科研队伍
  电子学研发和测试设备
项目计划
  主要技术路线仿真√
  尽快开展第一期（固定增益）设计
  研究第二期（可变增益）设计

## Slide 27: 谢谢！ Mahalo！