## Slide 1: 感应信号探测方案
叶昌庆
2025-10-13
中国科学技术大学
University of Science and Technology of China
院士工作站月会

## Slide 2: SCEP原理样机
Scintillation signal—塑料闪烁体
Induction signal—感应线圈
  直接电压读出方案
  原子磁力计读出方案

## Slide 3: 感应信号读出
感应电压信号
低噪声放大器
磁场转化线圈
原子磁力计
数据采集卡
直接电压读出
原子磁力计读出
最优滤波
最优滤波
阵列型困难：
线圈阵列读出通道数
  在一定曝光量下，线圈半径受SNR 限制难以实现大半径线圈设计，需要众多读出通道
线圈阵列灵敏度
  线圈阵列灵敏度和感应信号探测信噪比以及线圈接收角度有关，可直接和当前磁单极子通量界限比较
线圈阵列单位面积重量
  线圈阵列单位面积重量关乎物理实验的可行性，并且影响空间探测的可行性
读出通道复用
线圈阵列灵敏度和单位面积重量联合优化

## Slide 4: 目录
读出通道复用
  直接电压读出方案
  原子磁力计读出方案
线圈优化设计（阵列灵敏度和单位面积重量联合优化）
  交流电阻模型
  空气芯线圈
  磁芯线圈

## Slide 5: 读出通道复用
原子磁力计读出（In progress）
直接电压读出
依赖高速开关将感应信号分别读出，主要限制因素：
信号采样率
开关切换以及稳定时间

## Slide 6: 直接电压读出方案
采样率 | 1 Msps | 500 ksps | 200 ksps | 100 ksps | 50 ksps
时域波形 |  |  |  |  | 
SNR | 4.31 | 4.31 | 4.31 | 4.31 | 4.47
信号采样率要求（信号谐振频率：32.4 kHz）
单通道采样率要求：~200 ksps
时间窗口为5000 ns
采用多路复用器 ADG824
  导通电阻0.5Ω
  -3dB 带宽 > 90MHz
可以实现 x 个通道并行读出
要求开关切换+稳定时间<5000/x ns
ton=9.5 ns
toff=7.7 ns
tsettle取决于ADC的输入电容等~10ns
Break-Before-Make Time Delay=3.5 ns
对于直接电压读出方案，可以实现至多162个通道复用

## Slide 7: 目录
读出通道复用
  直接电压读出方案
  原子磁力计读出方案
线圈优化设计（阵列灵敏度和单位面积重量联合优化）
  交流电阻模型
  空气芯线圈
  磁芯线圈

## Slide 8: 线圈优化设计
感应信号探测的主要限制来自于线圈的热噪声。为了开展线圈的优化设计，必须首先对线圈的交流电阻进行精确预测线圈交流电阻模型
  公式解析解，与实测结果符合不理想
  有限元分析，特定线圈参数下与实测结果符合理想
交流电阻的有限元仿真结果和交流电阻的实测结果符合较好
空气芯线圈
待求解最优线圈设计
目标：完成灵敏度以及单位面积质量的联合优化
方法：通过遍历/迭代算法得到 Pareto 前沿 (联合优化结果)
磁芯线圈
基于空气芯得到的优化线圈设计，加入不同高度的磁芯
  线圈内半径
  线径
  每层匝数
  层数
空气芯线圈优化结果
磁芯线圈优化结果
空气芯线圈优化之后结果仍不理想
加了磁芯之后，能有效提升线圈探测灵敏度

## Slide 9: 线圈交流电阻
线圈交流电阻
  公式解析计算结果
  有限元分析结果
    Comsol
    Ansys Maxwell
  实测结果
集肤效应
邻近效应
公式解析计算结果始终和实测结果符合不好，但是均会大于有限元分析结果
两种有限元分析方法结果基本符合，存在仿真结果和测试结果符合较好和不好的情况
Coil1 交流电阻结果对比
Coil6 交流电阻结果对比

## Slide 10: 空气芯线圈交流电阻
 |  | 线径(mm) | 线圈内径（mm） | 单层匝数 | 匝间距(mm) | 层数 | 层间距(mm)
Prototype coil | V1 | 0.13/0.156 | 114 | 288 | 0.198 | 15 | 0.75+0.156
 | V3 | 0.55/0.6 | 200 | 250 | 0.6 | 50 | 0.25+0.6
 | V3.5 | 1.2/1.27 | 114 | 180 | 1.27 | 8 | 0.5+1.27
Test coil | Coil1 | 0.55/0.6 | 40 | 50 | 0.6 | 14 | 0.6
 | Coil2 | 0.55/0.6 | 40 | 75 | 0.6 | 14 | 0.6
 | Coil3 | 0.55/0.6 | 40 | 100 | 0.6 | 14 | 0.6
 | Coil4 | 1.2/1.27 | 40 | 47 | 1.27 | 6 | 1.27
 | Coil6 | 0.55/0.6 | 100 | 100 | 0.6 | 14 | 0.6
 | Coil7 | 0.55/0.6 | 150 | 100 | 0.6 | 14 | 0.6
 | H1 | 0.65/0.715 | 34 | 56 | 0.715 | 18 | 0.715
 | Coil8 | 0.11 | 40 | 450 | 0.133 | 64 | 0.133
 | Coil9 | 0.22 | 40 | 242 | 0.252 | 34 | 0.252
 | Coil10 | 0.35 | 40 | 150 | 0.388 | 22 | 0.388
 | Coil11 | 0.45 | 40 | 122 | 0.493 | 18 | 0.493
 | Coil12 | 0.55 | 100 | 99 | 0.6 | 14 | 0.6
 | Coil13 | 0.45 | 20 | 100 | 0.493 | 14 | 0.493
 | Coil14 | 0.45 | 30 | 100 | 0.493 | 14 | 0.493
 | Coil15 | 0.5 | 40 | 100 | 0.5 | 14 | 0.55
 | Coil16 | 0.55 | 50 | 100 | 0.6 | 14 | 0.6
 | Coil17 | 0.55 | 60 | 100 | 0.6 | 14 | 0.6
符合较好
符合不好
交流电阻结果对比定性结果
交流电阻结果对比定量结果
交流电阻的有限元仿真结果和交流电阻的实测结果符合较好

## Slide 11: 线圈优化设计
阵列灵敏度和单位面积重量联合优化
  灵敏度
    当前通量界限：灵敏度可以直接和该值进行对比
    取, ,
    ，：取决于SNR & Threshold，存在最优阈值
  单位面积质量
层数
有效半径
窗口
高度
不同SNR 下的FNR vs FPR
优化示意框图

## Slide 12: 相关参数
参数范围
遍历上述格点，并进行排序得到Pareto 前沿
筛选条件：
  ，线圈交流电阻的有限元分析结果和实测结果符合较好，保证交流电阻可信
  线圈高度不超过线圈直径
  SNR>0.1，避免过分牺牲灵敏度
Parameter | Range | Step | Unit
r_coil_inner | 20 – 200 | 10 | mm
d_wire | 0.1 – 1.5 | 0.1 | mm
num_coil | 10 – 500 | 10 | —
num_layer | 1 – 51 | 1 | —
验证点
各个曝光之下，Pareto 前沿的线圈设计一致
空气芯线圈的优化结果不理想，考虑使用相同线圈设计的磁芯线圈
Pareto 前沿指的是在多目标优化中，无法在不使某个目标变差的情况下让其他目标变好的一组最优解集合

## Slide 13: 磁芯线圈
基于空气芯得到的优化线圈设计，加入不同高度的磁芯
参数
Parameter | Value | Unit
r_coil_inner | 20 | mm
d_wire | 0.7 | mm
num_coil | 90 | —
num_layer | 37 | —
r_core | 0.98 * r_coil_inner | 
h_core | 0.2 * h_coil ~ h_coil | 
原先的灵敏度高估是因为交流电阻是高估的
加了磁芯之后，能有效降低灵敏度的同时，并不会带来显著的单位面积的质量增加，并且能在曝光率为200 达到现有通量界限

## Slide 14: Summary
线圈阵列读出通道数
  针对直接电压读出，设计了多通道读出复用的方案，预计能实现至多162个通道复用读出，待实验验证
  针对原子磁力仪读出，多通道读出复用方案设计中
线圈阵列灵敏度 & 单位面积重量联合优化
  通过实验得到特定线圈参数下，可以准确实现对线圈交流电阻的预测
  空气芯线圈：优化线圈设计之后，结果仍不理想
  磁芯线圈：优化线圈设计之后，能有效提升灵敏度的同时，并不会带来显著的单位面积的质量增加，待样机验证

## Slide 15
Thanks for listening!
Email: ycq@mail.ustc.edu.cn
中国科学技术大学
University of Science and Technology of China
院士工作站月会

## Slide 16: 灵敏度公式推导
多层线圈误触发频率和接收率
单位面积误触发率（目前考虑纯线圈阵列，针对低速如1e-5c 的磁单极子）
灵敏度
整理之后
 | 预测 = 1 | 预测 = 0
真实 = 1 | TP | FN
真实 = 0 | FP | TN
误触发频率
接收率
: 误触发率

## Slide 17: 灵敏度公式推导
分段函数：