## Slide 1: 超级陶粲装置 相位参考同步系统介绍
王宏晋
中国科学技术大学国家同步辐射实验室
2025/10/16

## Slide 2
方案对比
方案对比 | 优点 | 缺点
平均相位参考线 （电缆同轴线） | 方案简单 技术成熟 不会引入附加相噪 容易维护 同步精度ps级别 | 长距离传输插损大 抗干扰能力差 受环境温湿度影响大 实现长距离恒温恒湿难度大 耦合信号幅度差造成影响大
连续激光载波 | 抗干扰能力强 衰减小(0.18dB/km) 可以单纤双向传输 同步精度能做到数十飞秒 光纤可拉伸，容易补偿温漂 模块化设计 方案较简单，成本较低 | 存在瑞利散射噪声，会引入附加相噪
脉冲激光序列 | 传输距离远 同步精度高 鉴相精度 <fs 同步精度 <10fs | 系统结构复杂 对环境要求高 搭建难度大、成本高 后期维护困难

## Slide 3
系统设计
方案选择
单激光、双光纤、一发多收传输系统
一路传输low jitter信号，一路传输low drift信号
低温漂信号测的相差对两路光纤同时校准
低电平鉴相+VODL补偿
系统设计目标
STCF储存环分布面积广，环境变化大
双环部分超过10个点实现对499.7MHz同步
对撞环对低电平系统稳定度要求为<0.1° RMS，相位参考线系统同步指标至少应提高一倍。
24h内<200fs rms@499.7MHz，附加相位噪声小于50fs @499.7MHz

## Slide 4
方案介绍
在单波长双向传输系统中，背向散射光与前向光相干，产生相干瑞丽噪声（CRN），使得解调的射频信号相位噪声变大。可表示为
其中， 为噪声频率，R为光电检测的响应度，和分别为进入PD的瑞丽散射光功率和信号光功率，为激光线宽。
在本文的同步系统设计中，我们增加了一路额外光纤链路，将低抖动的信号通过光纤传到每个接收端。第一路光纤传输经过补偿后的低漂移信号，以此为基准去补偿第二路光纤传输的低抖动的信号，通过这样的方式使得接收端输出低抖动、低漂移的同步信号。

## Slide 5
目前进展
光纤单向和双向传输对附加相噪影响测试（相噪仪测试 10-10MHz ）
499.7MHz信号源相噪为21.5fs
单光纤双向传输解调出来的信号（PD1）相位噪声为197fs，附加相噪超过180fs
单向传输解调出来的信号（PD3）相位噪声为40fs，附加相噪约33fs。
证明了low jitter的必要性

## Slide 6
目前进展
设计了DAC电路板，通过鉴相处理器
实现幅度抖动长期<0.1%，无附加相噪引入
自制DAC控制板
幅度输出稳定度
RF信号通过EOM将射频信号调制到激光上。高速电光强度调制器一般采用基于铌锂酸（LiNbO3）材料的马赫-曾德尔干涉仪结构(MZM)制作而成，施加在晶体上的电场在空间上基本均匀，但在时间上变化，使通过晶体的光波的强度或相位发生变化，从而实现信息的调制。 调制器输入光功率PI和输出光功率PO之间的关系为：
其中α为调制器损耗系数， Vπ为半波电压，μ是系统消光比系数，在此我们取其为1，Vm是调制信号的幅度。为了使其工作在线性区，会对EOM施加一个直流偏置电压使其等于Vπ。
Notes: LiNbO3电光调制器在工作过程中存在工作点容易漂移的问题，需要通过偏置电压控制板实现对调制器工作点的反馈锁定。目前商用的偏置电压控制板回在调制信号中引入一个低频扰动信号（KHz），通过计算扰动信号的幅度变化来给电光调制器施加偏置电压。扰动信号会以噪声的方式出现在解调后的射频信号中，且难以通过滤波等方式去除。在本文中，直接通过计算本地解调信号的幅度，根据射频信号幅度的变化控制高精度DAC输出一个可调直流信号到调制器中，以保证电光调制器稳定工作。
理论上这样就可以使激光实现线性不失真调制，然而，在现实通信环境中，由于受环境温度的影响，以及高频连续波信号会使铌酸锂晶体出现电介质加热现象的影响，使得电光调制器的调制特性发生改变从而静态工作点出现飘移，不在原来的位置，这样调制信号必将发生畸变，因此有必要监测调制器的偏置工作点飘移并子以锁定。

## Slide 7
目前进展
利用网络分析仪和压控光衰减器件寻找PD最佳工作点
将激光器相对强度噪声（RIN）从光域转换到射频域的主要元件是位于链路末端的光电二极管。
由于射频信号的传播速度(或PD微波折射率)取决于半导体中的载流子数量，因此PD输入光功率变化会引起射频相位的变化。
AM-PM噪声转换系数的测量单位为[rad/W]，定义为光电二极管微波输出处的相变除以光电二极管光输入处的光功率波动
光电二极管中的AM-PM噪声转换源于光电二极管阻抗和载流子传输时间的非线性组合，这取决于电场分布和载流子传输的速度场特性。但是光电二极管的微波相位不随光功率单调变化，这种行为导致AM-PM噪声存在转换消失的工作点

## Slide 8
目前进展
低电平开环测试发现奇怪幅度噪声
在未调制的情况下通过相噪仪测量输出幅度噪声，逐一排除后发现为激光器造成

## Slide 9
我们设计了右图所示的实验方式对系统进行验证：
采用两根100米长的单模光纤分别传输经过补偿和未经过补偿的信号
PD1处解调一路信号作为相位基准；
PD2解调的信号为反射信号，使其与PD1相位一致；
PD3输出经过校准后的数据；
PD4是一条直接输出的信号，未经过校准。
分别对四路信号鉴相，则：
PD1-PD3的值为闭环输出数据
PD1-PD4的值为开环输出数据
同步系统未加恒温装置 测试超60h数据
开环输出信号 慢飘峰峰值 超过10ps
闭环输出信号 慢飘峰峰值 424fs rms值 70.47fs
峰峰值 10ps
峰峰值424.2fs
Rms值 70.47fs
目前进展

## Slide 10
任务安排
样机搭建（一发四收）
基于帕尔贴的恒温箱设计
闭环系统搭建安装
测试验证闭环系统性能整体系统离线验证