## Slide 1: 磁芯线圈
2025年12月16日
叶昌庆

## Slide 2
磁芯线圈模型
Research Method: Measure the material’s magnetic permeability and assign the complex permeability in finite element simulations to model the signal and noise behavior.
Measured vs. datasheet permeability of the ferrite core
Toroidal coil for ferrite permeability measurement
Magnetic flux density distribution with and without the core (axisymmetric model)

## Slide 3
测试样本
线圈参数
 | 线圈内径（mm） | 层数 | 单层匝数 | 线径（mm） | 线圈高度（mm） | 线圈个数
Coil1 | 40 | 14 | 50 | 0.55/0.6 | 30 | 3
Coil2 | 40 | 14 | 75 | 0.55/0.6 | 45 | 3
Coil3 | 40 | 14 | 100 | 0.55/0.6 | 60 | 3
Coil6 | 100 | 14 | 100 | 0.55/0.6 | 60 | 3
Coil7 | 150 | 14 | 100 | 0.55/0.6 | 60 | 3
 | 磁芯直径（mm） | 磁芯高度 | 磁芯个数
Core1 | 33.5 | 40 | 3
Core2 | 33.5 | 60 | 4
Core3 | 93.5 | 60 | 3
Core4 | 143.5 | 60 | 3
磁芯参数
交流电阻仿真和实测对应不上

## Slide 4
New coil sample
线圈参数
 | 线圈内径（mm） | 层数 | 单层匝数 | 线径（mm） | 线圈高度（mm） | 线圈个数 | ()
Coil18 | 100 | 14 | 60 | 0.90/0.99 | 59.4 | 3 | 0.0846
Coil19 | 150 | 14 | 50 | 1.10/1.21 | 60.5 | 3 | 0.0854
 | 线圈内径（mm） | 层数 | 单层匝数 | 线径（mm） | 线圈高度（mm） | 线圈个数 | 
Coil18 | 100 | 14 | 60 | 0.90/0.99 | 59.4 | 3 | 0.0846
Coil19 | 150 | 14 | 50 | 1.10/1.21 | 60.5 | 3 | 0.0854
 | 磁芯直径（mm） | 磁芯高度 | 磁芯个数
Core3 | 93.5 | 60 | 3
Core4 | 143.5 | 60 | 3
磁芯参数
则交流电阻的comsol 仿真结果和交流电阻的实测结果符合较好

## Slide 5
结果
 | Coil1 |  | Coil2 |  | coil3 | 
 | Core1 | Core2 | Coil1 | Core2 | Core1 | core2
Gain Deviation | 5.17% | 5.36% | 3.39% | 3.75% | 3.04% | 3.58%
AC Resistance |  |  |  |  |  | 
SNR0 Deviation | 12.88% | 17.55% | 12.68% | 20.06% | 18.28% | 24.31%
SNR0 Deviation modified | 3.64% | 8.46% | 6.66% | 13.94% | 13.24% | 18.78%
磁芯线圈增益的仿真结果略大于测试结果
磁芯线圈交流电阻的仿真结果和测试结果仍然存在差距，但是对于磁芯线圈的SNR，高频信号的贡献较小，所以对于信噪比的影响较小
 | test | simu | test | simu | 
coil1_air | 1.71E-02 | 1.71E-02 |  |  | 
coil1_core1 | 4.53E-02 | 0.047643 | 2.65E+00 | 2.79E+00 | 5.17%
coil1_core2 | 0.060329 | 0.063564 | 3.53E+00 | 3.72E+00 | 5.36%
coil2_air | 3.09E-02 | 3.09E-02 |  |  | 
coil2_core1 | 0.079802 | 0.082509 | 2.58E+00 | 2.67E+00 | 3.39%
coil2_core2 | 0.115322 | 0.11965 | 3.73E+00 | 3.87E+00 | 3.75%
coil3_air | 4.53E-02 | 4.53E-02 |  |  | 
coil3_core1 | 0.108832 | 0.11214 | 2.40E+00 | 2.48E+00 | 3.04%
coil3_core2 | 0.167988 | 0.17401 | 3.71E+00 | 3.84E+00 | 3.58%
SNR |  |  | 
 | test | simu | 
coil1_core1 | 1.23E+01 | 14.09472 | 12.88%
coil1_core2 | 21.08228 | 25.56836 | 17.55%
coil2_core1 | 13.81114 | 15.81662 | 12.68%
coil2_core2 | 27.06717 | 33.85803 | 20.06%
coil3_core1 | 14.06472 | 17.2114 | 18.28%
coil3_core2 | 28.05417 | 37.06338 | 24.31%

## Slide 6
差别的可能原因
磁芯线圈辐射损耗
  可以通过 一层线圈的3d 建模模拟此种损耗的可能
  （有无磁芯的辐射损耗差别）
磁芯部分尖端放电
  通过倒角，验证了此猜想不可能
3D 模型偏差
  验证不了，多层线圈3d 建模的困难
交流电阻测试结果偏大，因为可能需要考虑 L 的频率效应
  需要更准确的噪声测试结果，如果实测噪声和交流电阻符合较好，可以
  说明交流电阻测量准确

## Slide 7
新屏蔽箱内测试

## Slide 8: 灵敏度优化结果
2025年12月16日
叶昌庆

## Slide 9
不同磁芯形状
磁芯类型 | 电感（H） | Rac @ 50Hz （Ω） | Gain
Air | 0.017 | 12.362 | 1.000
开路磁芯 | 0.083 | 12.504 | 4.836
封闭磁芯 | 9.646 | 489.090 | 565.112

## Slide 11
目标样机
小面积样机
目标：20 曝光量下，在低速段达到现有Limit
说明：
  低速段考虑为β = 1e-5 ~ 4e-5
  允许更多层线圈参与符合探测
  SNR 设计随着层数下降
  单位面积线圈成本可以稍高
大面积样机
目标：20000 曝光量下，在高速段达到现有Limit
说明：
  高速段考虑为β = 2.5e-4 ~ 1e-1
  多层线圈符合几乎无意义
  较低SNR 设计~9？
  单位面积线圈成本应较低

## Slide 12
相关说明
线圈排布方式
多层符合在现有接收角下，均匀排布多层符合事例稀少，需要考虑排布优化
速度空缺区间
4e-5：MACRO 使用 liquid scintillator & limited streamer tube
2.5e-4：plastic scintillator 限制
由于符合探测器的不足，在该区间内目前实现有难度，要求SNR~20， ~ 20000 ，总成本是巨大的
优化符合探测器（层数or类型）可能更加合适

## Slide 13
小面积阵列

## Slide 14
目标参数
  灵敏度
    通量界限：灵敏度可以直接和该值进行对比
  阵列单位面积成本
    阵列单位面积重量线圈成本
    阵列单位面积通道数（暂未考虑复用读出）读出成本
  阵列单位面积成本
  +

## Slide 15
灵敏度形式分析
化简：
自动寻找最优阈值，使得
可以给出 的结果

## Slide 16
结果
N_c | 达到Limit 需要的SNR |  | 
λ | r=0.05m | r=0.10m | r=0.15m
2 | 30.6393 | 29.2594 | 28.4519
3 | 21.3953 | 20.4203 | 19.8488
4 | 16.4204 | 15.6504 | 15.1996
5 | 13.2046 | 12.5588 | 12.1804

## Slide 17
思路
曝光量为 20
空气芯线圈的SNR & 单位面积成本（单层） 的联合优化
得到空气芯线圈的优化设计
磁芯线圈的设计基于空气芯优化的结果
  磁芯线圈的SNR 与空气芯线圈的SNR 存在联系，磁芯的信号增益和磁芯的高度直径比 成正比
  磁芯线圈的成本 与空气芯线圈的成本接近，磁芯的成本可以近似忽略
  磁芯线圈的设计也近似最优
磁芯线圈的成本优化
该公式仅适用长直圆柱形磁芯，但是根据仿真结果，增益近似是L/D 的函数

## Slide 18
相关参数
参数范围
遍历上述格点，并进行排序得到Pareto 前沿
筛选条件：
  ，线圈交流电阻的有限元分析结果和实测结果符合较好，保证交流电阻可信
  线圈高度不超过线圈直径
Parameter | Range | Step | Unit
r_coil_inner | 20 – 200 | 10 | mm
d_wire | 0.1 – 1.5 | 0.1 | mm
num_coil | / | / | 由高度确定
num_layer | 1 – 51 | 1 | —
d_wire (mm) | wire_gap (mm)
0.1 | 0.122
0.2 | 0.23
0.3 | 0.34
0.4 | 0.44
0.5 | 0.55
0.6 | 0.65
0.7 | 0.77
0.8 | 0.88
0.9 | 0.99
1 | 1.1
1.1 | 1.21
1.2 | 1.32
1.3 | 1.43
1.4 | 1.54
1.5 | 1.65
铜径vs线径

## Slide 19
优化结果（方案一）
线圈内径5cm ：
空气芯的最优设计，仅涉及到层数的不同
Most promising design：空气芯最大SNR & L/D=2 磁芯
基于Most promising design 进行成本优化
L/D=1
Gain=2
SNR_core<0.95×4=3.8
L/D=2
Gain=5
SNR_core<0.95×25=24
N_c | 达到Limit 需要的SNR |  | 
λ | r=0.05m | r=0.10m | r=0.15m
2 | 30.6393 | 29.2594 | 28.4519
3 | 21.3953 | 20.4203 | 19.8488
4 | 16.4204 | 15.6504 | 15.1996
5 | 13.2046 | 12.5588 | 12.1804

## Slide 20
优化结果（方案二）
线圈内径5cm ：
空气芯的最优设计，仅涉及到层数的不同
Most promising design：空气芯最大SNR & L/D=2 磁芯
基于Most promising design 进行成本优化
L/D=1
Gain=2
SNR_core<0.95×4=3.8
L/D=2
Gain=5
SNR_core<0.95×25=24
N_c | 达到Limit 需要的SNR |  | 
λ | r=0.05m | r=0.10m | r=0.15m
2 | 30.6393 | 29.2594 | 28.4519
3 | 21.3953 | 20.4203 | 19.8488
4 | 16.4204 | 15.6504 | 15.1996
5 | 13.2046 | 12.5588 | 12.1804

## Slide 21
优化结果_5cm（方案一）
减少匝数（2810）

## Slide 22
优化结果_5cm（方案二）
减少匝数（2810）
单通道读出成本：￥5000

## Slide 23
优化结果（方案一）
线圈内径10cm ：
空气芯的最优设计，仅涉及到层数的不同
Most promising design：空气芯最大SNR & L/D=2 磁芯
基于Most promising design 进行成本优化
L/D=1
Gain=2
SNR_core<0.95×4=3.8
L/D=2
Gain=5
SNR_core<0.95×25=24
N_c | 达到Limit 需要的SNR |  | 
λ | r=0.05m | r=0.10m | r=0.15m
2 | 30.6393 | 29.2594 | 28.4519
3 | 21.3953 | 20.4203 | 19.8488
4 | 16.4204 | 15.6504 | 15.1996
5 | 13.2046 | 12.5588 | 12.1804

## Slide 24
优化结果（方案二）
线圈内径10cm ：
空气芯的最优设计，仅涉及到层数的不同
Most promising design：空气芯最大SNR & L/D=2 磁芯
基于Most promising design 进行成本优化
L/D=1
Gain=2
SNR_core<0.95×4=3.8
L/D=2
Gain=5
SNR_core<0.95×25=24
N_c | 达到Limit 需要的SNR |  | 
λ | r=0.05m | r=0.10m | r=0.15m
2 | 30.6393 | 29.2594 | 28.4519
3 | 21.3953 | 20.4203 | 19.8488
4 | 16.4204 | 15.6504 | 15.1996
5 | 13.2046 | 12.5588 | 12.1804

## Slide 25
优化结果_10cm（方案一）
减少匝数（2010）

## Slide 26
优化结果_10cm（方案二）
减少匝数（2010）
单通道读出成本：￥5000

## Slide 27
优化结果（方案二）
线圈内径20cm ：
空气芯的最优设计，仅涉及到层数的不同
Most promising design：空气芯最大SNR & L/D=2 磁芯
基于Most promising design 进行成本优化
L/D=1
Gain=2
SNR_core<0.95×4=3.8
L/D=2
Gain=5
SNR_core<0.95×25=24
N_c | 达到Limit 需要的SNR |  | 
λ | r=0.05m | r=0.10m | r=0.15m
2 | 30.6393 | 29.2594 | 28.4519
3 | 21.3953 | 20.4203 | 19.8488
4 | 16.4204 | 15.6504 | 15.1996
5 | 13.2046 | 12.5588 | 12.1804

## Slide 28
优化结果_20cm（方案二）

## Slide 29
大面积阵列
由于更低的SNR 要求，允许：
更低单位面积的成本
更大半径的线圈设计
更大接收角度

## Slide 30: 多通道复用结果
2025年12月16日
叶昌庆

## Slide 31
方案二
各个通道依次接入磁力计进行读出（高频切换）
开关切换瞬间I0不发生突变
使用瞬态仿真工具，模拟开关切换瞬间
只考虑电路部分的响应
尚未考虑磁力仪部分的响应
磁力仪处也会由于响应时间慢，导致波形叠加

## Slide 32
仿真电路
VG1：激励电压信号，模拟磁单极子信号
VG2，VG4：开关激励信号，交替开启，轮流接入
AM1：输出电流（磁场）信号
SW1，SW2：压控开关（要求使用非理想的开关，要有一定的导通电阻，避免震荡）
微分方程组
T
N
B

## Slide 33
Python 实现
VG2：常闭合
VG4：常断开
Python 代码成功实现了Spice 同样的波形
相关系数：1.0000

## Slide 34
Python 实现
Python 代码成功实现了Spice 同样的波形
相关系数： 1.0000
VG2，VG4 轮流接入，切换周期1us

## Slide 35
信号
代入磁单极子信号
开关切换电路响应，封装成函数，注意由于是时域仿真，交流电阻仿真困难，先不予考虑，仅考虑直流电阻
噪声
SNR
61.45
80.37
66.15