## Slide 1
高频低电平技术和
上海光源高频低电平的发展
中国科学院上海高等研究院
黄雪芳
团队：赵玉彬、郑湘、徐凯、张志刚、赵申杰、常强、
蒋鸿儒、杨文峰、武海龙、吴宏、余悦超等
1
2026年超级陶璨装置研讨会--2026年7月2日

## Slide 2
2
目录
低电平发展历程
01
四代低电平硬件介绍
02
三次谐波腔低电平系统
03
SHINE项目低电平系统
04
低电平在其他加速器中的应用
05

## Slide 3
3
低电平发展历程
上海光源样机阶段开始研制低电平系统
1999年
上海光源建设阶段，决定开发数字低电平系统
2004年
第一代数字低电平
投入使用
2007年
第二代数字低电平
完成研制
2013年
为不同装置开发多种低电平系统
2013年至今
启动面向SHINE的第四代
低电平研制
2018年
第三代数字低电平
投入使用
2016年
积累了4代数字低电平的研发经验

## Slide 4
单套射频站系统架构
低电平
硬件 + 固件 + 软件
硬件
射频前端 +DSP
射频前端
射频下变频、上变频和本振
DSP
ADC + FPGA + DAC
固件
幅度/相位环路、频调环路等
软件
Linux + EPICS + EDM / PyDM
低电平 + 高功率设备 + 腔体

## Slide 5
第一代低电平控制器
基于同轴元件的射频上/下变频
时钟板
DSP开发板
研发腔体调谐与幅相稳定控制功能
LabVIEW上位机界面

## Slide 6
第二代低电平控制器
至电机驱动
幅相稳定度测试
低电平界面
低电平控制器
6通道ADC，125MSPS
2通道DAC，275MSPS
Altera EP2S60 FPGA
以太网通信接口
EPICS控制接口
低电平自闭环下，幅度稳定度 < 0.025%(RMS)，相位稳定度 < 0.014°(RMS)
应用于上海光源储存环和增强器高频腔
本振源
DSP开发板
射频前端

## Slide 7
第三代低电平控制器
控制器机箱
电机驱动口
前端板
DSP板
ADC性能：32k点FFT，Fin=20MHz，80MSPS
CPCI封装板卡, 标准6U机箱
4通道ADC，125MSPS
2通道DAC，275MSPS
4路下变频 + 1路上变频通道
线性度 > 60dB，隔离度 > 80dB
CPCI通信
EPICS控制接口

## Slide 8
第四代低电平控制器
用于1.3GHz 和 3.9GHz超导腔的DSP板
用于X波段DSP板
射频前端
RTM后插板
力求用尽量少的硬件种类覆盖尽量多的应用场景

## Slide 9
三次谐波超导腔
通过拉长束团提高束流寿命
被动式工作模式
parameters | value
Times of beam length | ≥2
Times of beam Life time | ≥2
Harmonic frequency / MHz | 1498.96
Harmonic voltage / MV | 1.4 ~ 1.8
Temperature / K | 4.0
Static loss of thermostat/ W | ≤30
dynamic power consumption/ W | ≤50 @ Vh=1.8 MV
Q0 | ≥1E10 @ Vh=1.8 MV (垂直测试)
Adjust frequency bandwidth / kHz | +/- 500
Power of high order mode absorber / W | ≥ 400
Harmonic voltage stability % | ≤ +/- 1%
技术指标

## Slide 10
三次谐波腔低电平系统框图
系统框图
谐波腔：被动模式
电机和压电陶瓷
射频信号：拾取
幅度
失谐频率与失谐角的关系（SSRF谐波腔：5Hz~30kHz）
低电平参数
Parameter | Value
Frequency/MHz | 1498.98
Harmonic Voltage/MV | 1.4~1.8
Tuning range/kHz | ±500
Amplitude Stability/% | ≤±1

## Slide 11
三次谐波腔低电平系统硬件
PI驱动器
电机驱动器
数字低电平
控制机柜
射频前端
后插板
DSP
三次谐波腔低电平硬件
PI235.80
parameter | value
voltage | 0~1000 V
Displacement | 60 um
Push (max.) | 30000 N
capacitance | 2.4 uF
Vibration frequency | 7 kHz
parameter | value
Input voltage | 0~10 V
Input impedance | 100 kΩ
Gain | 100
Output voltage | 0~1000 V
Peak current(<5ms) | 500 mA
Average current | 100 mA
Peak power(<5ms) | 550 W
Piezo驱动器参数（PI-E470）
Piezo参数（PI235.80）

## Slide 12
三次谐波腔低电平控制逻辑
Parameter | Value
Range by Motor | 0~1MHz
Range by Piezo | 0~20 kHz
Resolution of Piezo | <10 Hz
Amplitude Stability | ≤±1%
installation location | ambient temperature，atmosphere
低电平的参数
算法框图
DCCT
自动化判断逻辑
低电平运行界面

## Slide 13
三次谐波腔低电平测试与运行
(1499.15-1498.4)*1000= 0.75MHz
量程
(1499.15 -1498.4)*1000/(1.43-0.68)=1MHz/ mm
灵敏度
(1499.08-1499.048)*1000=32kHz
量程
(1499.08 -1499.048)*1000000/800=40Hz/V
灵敏度

## Slide 14
三次谐波腔低电平测试与运行
210mA束流（top-up）下连续运行2天
腔压稳定，调谐器平滑调节
低温和真空状态稳定
未观察到对主高频系统的影响
三次谐波腔运行状态

## Slide 15
SHINE项目低电平系统

## Slide 16
项目背景
上海硬X射线自由电子激光装置
技术路线：超导，连续波模式
加速器主要组成部分
1.注入器
2.超导直线加速器（L1/L2/L3/L4）
3.束流分配系统
4.波荡器
5.低温系统

## Slide 17
SHINE装置总布局

## Slide 18
直线加速器隧道布局

## Slide 19
SHINE 高频系统结构
 | VHF Gun | L-band buncher | 1.3 GHz cavities | 3.9GHz cavities | S-band TDS | X-band TDS
Work mode | CW | CW | CW | CW | Pulse | Pulse
Qualitys | 1 | 1 | 441 | 16 | 2 | 3
Frequency | 216.67MHz | 1.3GHz | 1.3GHz | 3.9GHz | 2997.2MHz | 11.988GHz
Voltage range | 0-850kV | 0-260kV | 0-20MV | 4.5MV | 0-3MV | 0-10MV
High power | 2 sets of 60kW SSA | 1 sets of 15kW SSA | 442 sets 5.2kW SSA | 16 sets 2kW SSA | 20MW Klystron | 20MW Klystron
Requirement（RMS） | ≤0.04% ≤0.06o | ≤0.04% ≤0.03o | ≤0.01% ≤0.01o | ≤0.01% ≤0.01o | ≤0.04% ≤0.1o | ≤0.15% ≤0.15o

## Slide 20
低电平系统设计理念
1
硬件
1) 减少硬件种类
2) 设计可远程控制的衰减器
3) 更多通信接口以适应不同用途
(1)常规通信 (2)束流能量反馈 (3)诊断
2
软件
1) 基本功能与高Q超导腔麦克风抑制
2) 自动化
3) 智能化

## Slide 21
低电平硬件架构简化设计
1.3 GHz 低电平控制
1.3GHz、3.9GHz、S波段、L波段
单腔单源单低电平
X波段
1低电平 + 1速调管 + “一拖四”X波段加速结构
DSP
所有低电平使用相同的中频
中频：19.7MHz
采样时钟：108.33MHz
中频与ADC时钟比：2/11（non-IQ采样）
射频前端
兼容不同腔体入射信号
高通道隔离度 > 80dB
1.3GHz低电平，本振：1319.7MHz
S波段低电平，本振：3016.92MHz
后插板：兼容不同外设——电机、压电驱动、触发和模拟IQ测量
一套低电平控制器包含3部分

## Slide 22
低电平核心算法
腔内加速场反馈控制
电机驱动调谐环路
压电驱动调谐环路
自动老炼（CW or Pulse）
主动麦克风补偿
QL在线测量
腔压自动爬升
能量反馈
低电平内嵌
算法

## Slide 23
低电平站软件开发
提供运行操作界面
自动化
系统集成

## Slide 24
注入器低电平系统
ABBA低温模组低电平机柜
SSC低电平性能
ABBA CM低电平线缆连接
Injector 8-SC LLRF
ABBA CM低电平线缆连接
2023.9.30 VHF电子枪固态功放安装完成
2024.2 SSC和8-SC固态功放安装完成
2024.6-9buncher、双馈模组和ABBA模组低电平安装，线缆连接完成。

## Slide 25
直线加速器低电平系统
L1: 2套1.3GHz标准低温模组 + 2套3.9GHz低温模组（2025年）
Dump1
Dump2
Dump3
L2+L3 : (18+10)套1.3GHz标准低温模组 , 已安装，近期开始调试

## Slide 26
幅度和相位稳定度

## Slide 27
1s短期稳定度：测试结果

## Slide 28
24.5小时长稳：LLRF腔采样幅度

## Slide 29
24.5小时长稳：LLRF腔采样相位

## Slide 30
低电平在其他加速器中的应用

## Slide 31
增强器低电平升级（一）
原厂商Accel不再提供硬件支持
PXI控制器和软件需更新
Ramping模式下存在停ramp问题
通信复杂（LabVIEW + Sharememory）
维护成本（电源、电机驱动等）
升级原因

## Slide 32
增强器低电平升级（二）
因仅有6通道ADC而需采集11路信号，故采用两套第二代低电平控制器联合处理

## Slide 33
低电平在质子治疗中的应用（一）
质子同步加速器
系统参数
频率：1.4~7.5MHz
Finemet腔体，Q ≈ 0.5
加速电压：2kV
固态功放：10kW，1.4~7.5MHz
包含基频、二次和三次谐波加速

## Slide 34
低电平在质子治疗中的应用（二）
测试
控制界面
1.4MHz至7.8MHz幅频和相频响应
幅度和相位稳定度：±1%，±1°

## Slide 35
低电平在ADS中的应用
闭环频谱
闭环频谱
第二代低电平用于ADS，超导梯度：8MV/m（2015.10）
频率：325MHz
Q = 1.6×10⁶

## Slide 36
低电平在合肥光源中的应用
第二代低电平用于合肥光源（2013.6）
铜腔
频率
204MHz
束流能量
2.5GeV
高功率
40kW固态功放

## Slide 37
低电平在其他加速器中的应用
HEPS 166MHz样机
质子注入器RFQ和DTL低电平
第三代低电平用于HEPS样机（2017.6）
束流能量
6GeV
腔体数
6
频率
166MHz

## Slide 38
数字低电平从第一代走向第四代，技术路线从摸索走向成熟。
开发多种结构形式各异的底层硬件；针对不同项目需求，配套研制了相应的算法，涵盖连续波（CW）、脉冲（Pulse）、频率扫描（Frequency ramping）和腔压扫描（Voltage ramping）等工作模式。
后续会继续推进，不断创新！
总结

## Slide 39
谢谢各位