## Slide 1
2026年7月24日
汇报人：赖彦玲
真空下管探测器前端读出电子学研制进展

## Slide 2
01
02
03
04
研究背景
研究目标
研究内容
研究进展
CONTENTS
目 录
05
总结

## Slide 3
  中子散射：探索微观世界的“超级显微镜”
    中子特性： 中子不带电，穿透力强，对轻元素（如氢、锂）敏感并具有磁矩
    核心用途： 研究物质微观结构与动力学的理想“探针”，在锂电池、高性能材料、生命科学等前沿领域不可替代
  国际中子散射源发展历程
    第一代：研究型核反应堆（1940s-1960s）
    第二代： 高通量反应堆（ILL, HFIR）——稳态源巅峰
    第三代： 散裂中子源（ISIS, IPNS）——脉冲源兴起
    第四代（现役/在建）：
      美国 SNS： 兆瓦级功率
      日本 J-PARC： 高亮度与工业应用结合
      中国 CSNS： 填补国内空白，二期升级中，功率目标500kW
      欧洲 ESS： 世界最强长脉冲中子源（建设中）
研究背景

## Slide 4
研究背景
  散裂中子源谱仪技术演进
    探测环境：高本底 → 极低本底
      早期谱仪探测器多置于空气中，但空气散射产生的本底会极大程度限制探测灵敏度
      为了捕捉极端环境下（极低温、高压）的微弱信号，“全真空路径” 已成为新建谱仪（如 J-PARC AMATERAS, ESS CSPEC）必要条件
    束流功率：百千瓦 → 兆瓦
      SNS 升级（PPU项目）目标：1.4MW → 2.8MW
      ESS 设计目标：5MW 峰值功率
      随着中子通量提升 2-5 倍，探测器单管峰值计数率将突破 100KHz
    测量精度：定性观察 → 定量分析
      为实现亚毫米级空间分辨率和更好的 n/γ 鉴别，国际上正普遍采用高精度波形采样与数字电荷集成技术
Schematic view of the Cold-Neutron Chopper Spectrometer (AMATERAS), BL14 at J-PARC/MLF.
Vacuum Vessel

## Slide 5
  气体线性位置灵敏探测器
    优势：探测效率高、信噪比高、对伽马射线灵敏度低、维护方便与稳定性强等
    原理：粒子击中后气体发生电离，电离产生电荷按与击中位置到管子两端电阻反比分配
    读出电子学需同时测量管子两端电荷并计算其比值，获得中子击中位置
    管通常较长，电荷在传输过程中存在衰减和噪声干扰情况
研究背景
位置灵敏探测器原理
探测器类型 | 中子敏感元素 | 探测器效率
-filled LPSD |  | 80%-99%
Scintillation detector | 6Li | 30%-50%
Multi-Blade neutron detector | 10B | 56%
Jalousie neutron detector | 10B | 50%
Multi-Grid detector | 10B | 50%
Micro Strip Gas Chamber | 3He | 60%
Multi-wire proportional chamber | 3He | 80%
探测器类型 | 中子敏感元素 | 探测器效率
 |  | 80%-99%
Scintillation detector | 6Li | 30%-50%
Multi-Blade neutron detector | 10B | 56%
Jalousie neutron detector | 10B | 50%
Multi-Grid detector | 10B | 50%
Micro Strip Gas Chamber | 3He | 60%
Multi-wire proportional chamber | 3He | 80%
不同类型探测器探测效率对比

## Slide 6
  CSNS二期谱仪升级，对读出电子学提出更高要求
    为降低空气散射影响 → 管探测器几乎全部转为真空
    提高谱仪效率及性能 → 功率升级，计数率提高到单管计数率100KHz以上
    实现高测量精度 → 电荷分辨率≤0.5%
二期谱仪名称 | 冷中子直接几何非弹谱仪 | 逆几何分子振动谱仪 |  | 中子背散射谱仪 | 弹性漫散射中子谱仪 | 直接几何极化非弹谱仪
 |  | 非弹性模块 | 弹性模块 |  |  | 
有效面积 | 约15.2 | 约0.36 | 约0.45 | 约0.44 | 约7 | 约12.2
探测效率 | ≥85%@1.8Å | ≥80%@1.8Å | ≥40%@1Å | ≥85%@6.3Å | ≥80%@1.8Å | ≥85%@1.8 Å
单管最大计数率 | 100KHz | 100KHz | ≥30KHz | 100KHz | 100KHz | 100 KHz
电荷分辨率 | ≤0.5% | ≤0.5% | ≤0.5% | ≤0.5% | ≤0.5% | ≤0.5%
波长范围 | 1.01~12.79 Å | 4.5±1Å | 0.2-4.8Å | 6.271Å | 0.5 Å ~6.5Å | 1~10 Å
位置分辨 | ≤25.4mm（FWHM） | ≤8mm（FWHM） | ≤4mm×50mm | ≤12.7mm（FWHM） | 12.7mm×10mm（FWHM） | ≤25.4 mm（FWHM）
电子学时间分辨 | ≤1μs | ≤100ns | ≤100ns | ≤100ns | ≤100ns | ≤100 ns
工作环境 | 高真空（Pa） | 高真空（真空度Pa） | 大气环境 | 真空度≤0.1Pa | 真空（Pa） | 高真空（Pa）
二期谱仪名称 | 冷中子直接几何非弹谱仪 | 逆几何分子振动谱仪 |  | 中子背散射谱仪 | 弹性漫散射中子谱仪 | 直接几何极化非弹谱仪
 |  | 非弹性模块 | 弹性模块 |  |  | 
有效面积 |  |  |  |  |  | 
探测效率 | ≥85%@1.8Å | ≥80%@1.8Å | ≥40%@1Å | ≥85%@6.3Å | ≥80%@1.8Å | ≥85%@1.8 Å
单管最大计数率 | 100KHz | 100KHz | ≥30KHz | 100KHz | 100KHz | 100 KHz
电荷分辨率 | ≤0.5% | ≤0.5% | ≤0.5% | ≤0.5% | ≤0.5% | ≤0.5%
波长范围 | 1.01~12.79 Å | 4.5±1Å | 0.2-4.8Å | 6.271Å | 0.5 Å ~6.5Å | 1~10 Å
位置分辨 | ≤25.4mm（FWHM） | ≤8mm（FWHM） | ≤4mm×50mm | ≤12.7mm（FWHM） | 12.7mm×10mm（FWHM） | ≤25.4 mm（FWHM）
电子学时间分辨 | ≤1μs | ≤100ns | ≤100ns | ≤100ns | ≤100ns | ≤100 ns
工作环境 |  |  | 大气环境 | 真空度≤0.1Pa |  | 
研究背景
（根据初步设计方案得出）

## Slide 7
小角谱仪探测器模型
  需要同时实现真空中运行、高计数率、高精度
    真空中运行，主要散热途径为热辐射，散热效率低
      采用通风管等方式进行电子学散热，结构复杂，成本高
      电子学本身功耗控制做到极低
    高计数
      需要更高带宽电子学，功耗提高
      导致基线漂移和脉冲堆积，损失计数，降低精度
    高精度
      需要避免堆积，增加采样速度及位数，增加功耗
高计数率下的脉冲堆积
热传递的几种途径
研究背景

## Slide 8
  现有商业方案（Mesytec电子学）
    前端电子学MPSD-8+，功耗2.6W，可在真空工作
    数据汇聚板MCPD8，8路数据汇聚，无法在真空下工作
    单通道100KHz ，幅度位置10bit ，时间分辨100ns
    尺寸过大，集成度较低，成本高
    设计约束大，升级潜力小，无法进行后续数据处理
  现有自研方案（一期，合作谱仪电子学）
    非针对真空设计，功耗较高，直接在真空工作较困难
    计数率较低
    真空工作需要通冷气散热，结构复杂
      Mesytec电子学
        MPSD-8+左
        MCPD8右
微小角探测器电子学（左）安装通气管（右）
研究背景

## Slide 9
研制一套适用于真空环境的低功耗管探测器读出电子学，直接将探测器和电子学放置于真空中，通过高集成度设计极大地简化真空引线，使用极少数的电缆或光纤将数据传输到后端。
    课题研究——真空下前端电子学
研究目标

## Slide 10
Digitization Board
Pre-amp Board #A
Pre-amp Board #B
Diff_P/N[1:4]
Diff_P/N[5:8]
+/- 3.5V DC
Diff_P/N[1:4]
Diff_P/N[5:8]
+/- 3.5V DC
HV Input
HV Input (Optional)
T0
ID
GbE
12V In
Tube1-A
Tube2-A
Tube3-A
Tube4-A
Tube5-A
Tube6-A
Tube7-A
Tube8-A
Tube1-B
Tube2-B
Tube3-B
Tube4-B
Tube5-B
Tube6-B
Tube7-B
Tube8-B
研究内容
硬件设计整体结构：
采用模块化对称架构，实现多通道探测器的全集成、低噪声读出系统
16通道并行读出：支持8根管双端符合，实现高计数率下位置灵敏探测
全链路差分设计：抑制共模干扰，保证核脉冲信号在高噪声物理环境下的完整性
模块化灵活部署：模拟/数字板可分可合，部署灵活，适应不同探测器需求

## Slide 11
分立器件
ASIC芯片
基于专用集成电路，实现多通道高集成度前端处理
与分立器件方案对比性能，选择较优方案
ASIC芯片引脚分布图
硬件设计（前放模拟部分）：
研究内容
分立器件电路结构图
8通道 电荷灵敏前放 + 2级积分滤波成形电路
实现探测器信号的电荷转换、低噪声放大及抗堆积成形，为后端处理提供高质量模拟信号

## Slide 12
16通道AD同步并行采样，基于 FPGA 实现高性能数字脉冲成形与位置解析算法
SFP+高速光纤接口，支持物理实验数据的实时上传与远程控制指令下发
高速ADC采样
FPGA实时处理
位置信息提取与封包
硬件设计（数字部分）：
研究内容
XC7A100T-FFG448
ADS52J90
DOUTP/M[1:16]
FCLKP/M, DCLKP/M
CLKP/M
SPI
SYNC, RST, PDN
SIG IN#A1
SIG IN#A2
SIG IN#B1
SIG IN#B2
INP/M[1:4]
INP/M[5:8]
INP/M[9:12]
INP/M[13:16]
QSPI
JTAG
Data, Status
Control
HFBR
HFBR
T0
Pulse ID
OSC1
OSC2
SFP
实现16通道信号高速数字化采样、实时脉冲处理及中子位置信息解析

## Slide 13
研究内容
热仿真分析
  建立真空环境下电子学模块热分析模型
  确定最大热功耗器件的温升曲线，寻找热堆积点
散热工程实现
  传导路径优化：采用多层PCB厚铜铺地+高密度热过孔设计
  无源散热结构：研制专用导热热桥，实现芯片封装与真空腔壁机械压紧式热连接
  低功耗策略：选用低压差、高效率电源管理方案，从源头减少发热
管探测器
×8
×8
模拟电子学
模拟电子学
数字化电子学
温度传感器
真空计
（真空腔内部）
SFP接口
电源接口
温度读出接口
散热设计：
温度传感器
温度传感器

## Slide 14
研究进展
工程样机电路原理图及PCB设计完成
分立式：前放模拟板和数字板投产制板完成
集成式：集成电子学板投产制板完成
分立器件前放模拟板
ASIC前放模拟板
数字板
集成式电子学板
硬件设计：

## Slide 15
注入信号波形及电荷谱、位置谱
自注入测试得到触发波形及电荷谱、位置谱符合预期结果
研究进展
自注入测试：
电荷谱、位置谱及QA、QB散点图
长测试取数，QA vs QB散点图分布均匀，宇宙线测试结果良好
宇宙线测试：

## Slide 16
中子束流实验：
束流测试实验环境
管中子信号波形
噪声基线测试结果良好，并且成功获取到正确的管中子波形信号
研究进展
ASIC
成形时间：~2us
噪声基线波形图
分立器件
成形时间：~1us

## Slide 17
分立器件和ASIC均可满足8mm位置分辨需求
当前增益条件下，探测器电压较低时，分立器件位置分辨更高
研究进展
中子束流实验：
1675V
1700V
1725V
ASIC
分立器件
位置分辨/mm
狭缝位置/mm
管：8mm直径，720mm长

## Slide 18
继续升高电压，分立器件前放具有更高增益，探测器高压进一步提高时，ASIC更不易饱和
研究进展
中子束流实验：
1750V
ASIC
分立器件
ASIC
分立器件
1750V
1750V

## Slide 19
研究进展
中子束流实验：
管：12.7mm直径，500mm长
位置分辨/mm
狭缝位置/mm
1875V
1900V
1925V
ASIC
分立器件
分立器件和ASIC均可满足8mm位置分辨需求，分立器件对称性更好

## Slide 20
研究进展
真空测试实验环境
注入信号波形
真空测试结果显示，在真空度Pa（）条件下，电子学板均工作正常，噪声基线相较于大气下测试无明显变化
噪声基线波形图
真空运行温度变化图
真空实验：

## Slide 21
设计两种版本分立式和集成式工程样机，实验室测试均符合预期结果，工作正常
进行中子束流实验，均获得较好的管探测器中子波形及位置分辨，分立器件和ASIC均可满足8mm位置分辨需求
进行真空实验测试，电子学板在真空下可以稳定工作，噪声基线相较于大气下测试无明显变化
总结
真空下管探测器前端读出电子学研制进展：

## Slide 22
谢谢！